中国科学院云南天文台

矢量网络分析仪采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G200581452

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2020年8月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矢量网络分析仪 | 1 | 签订合同之日起三个月内 | 用户指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、本技术规格书中标注“#”号的为关键技术参数。

7、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

# 标 书 规 范

采购货物名称

1. 工作条件：

1.1 见总则第3条。

2. 设备用途：

射电天文观测系统中，微波元器件及系统性能检测。

3. 技术规格：

- *频率范围：10MHz ～67GHz；

- #频率分辨率：1Hz；

- #频率准确度：±1x10-7；

- 端口数:4

5.端口谐波抑制(dBc)：

1，3 口：

≤-48 ( 0.01～4GHz)

≤-57 ( 4～ 67GHz )；

6.系统动态范围(dB)：

≥74 ( 10 ～1GHz )

≥110 ( 1～4GHz )

≥120 (4～10GHz )

≥112 ( 10～ 26.5GHz )

≥108 ( 26.5～35GHz )

≥105 ( 35 ～50GHz )

≥100 ( 50 ～67GHz )；

7.#有效方向性(dB)：32～41；

8.#有效负载匹配(dB)：30～41；

9.反射跟踪(dB)：±0.01 ～ ±0.08；

10.传输跟踪(dB)：±0.10 ～±0.20；

11.*一键录制运行功能：有；

12.*外中频输入功能：有；

13.配备前面板跳线，具有可扩展的测试装置；

14.*中英文界面切换功能：有;

15.中频带宽：1Hz～1MHz；

16.传输测量精度：0.1dB/1度～0.2dB/1度。

4. 产品配置要求

4.1  要求的附件、专用工具和消耗品

四端口测量 1套；

四端口程控步进衰减器 1件；

时域测量 1套；

1.85mm校准件 1套；

1.85mm测试电缆 1对。

5. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）

5.1 查询项目

5.2  投标人推荐的其它选件

5.3  询问延长保修期半年、1年、2年、3年的价格。

6.  技术文件：

6.1 技术规格书

7.  技术服务：

7.1 技术培训

乙方负责免费安装调试、现场指导和提供至少1名技术人员现场免费培训甲方的相关操作人员，直至甲方的这些人员能够掌握合同内设备的技术原理、设备操作、设备基本维护等技能（甲方的操作人员能够正常操作设备后甲方才进行验收）。

7.2 保修期

乙方所提供的货物质保期为1.5年，提供原厂免费质保，按厂家产品保修条款免费上门质保，自甲方验收合格之日起计算。质保期内，出现产品质量问题，乙方免费负责包修。质保期内非人为故意损坏实行免费上门维修及定期维护，甲方工作人员操作不当导致损坏的，乙方只收取所更换零部件的材料成本费。乙方提供7×24小时热线服务。

质保期满后，乙方提供终身维修和保养服务。乙方收到甲方通知后半小时内响应，4小时内到达现场解决问题，需要更换或维修的，乙方只收取配件成本费，免收人工费。

8. 订货数量：

矢量网络分析仪，一台

9. 交货日期：

签订合同之日起三个月内