政府采购

招标文件

采购项目编号：常采公[2020]0276号

采购项目名称：2020年度江苏省常州环境监测中心仪器设备标准化项目

采购人名称：江苏省常州环境监测中心

常州市政府采购中心

2020年09月24日

投标人须知

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2020年度江苏省常州环境监测中心仪器设备标准化项目 采购编号：常采公[2020]0276号 交货日期或者服务限期：合同签订日期起二个月内交货 |
| 2 | 投标保证金数额为：免收 户名:常州市政府采购中心 账 号: 详见保证金账号附件 开户行:中国建设银行股份有限公司常州惠民支行 网上银行转账如有疑问可联系建设银行：0519-86622034。 受疫情影响的中小微企业，2020年度免收投标保证金，需提供《受疫情影响中小微企业声明函》。 |
| 3 | 投标人如对采购文件有疑问，须在投标截止时间15日前将书面询问文件同时提交采购人和采购中心联系人处。 采购人联系人：王倩 电话：0519-86661397 地址：江苏省常州市兰陵街道浦前张家村149号 |
| 4 | 投标文件份数：正本一份、副本二份 投标文件的密封、签署、盖章要求:见第三章 |
| 5 | 投标文件接收时间：详见投标邀请 投标文件提交截止时间：详见投标邀请 投标文件提交地点：详见投标邀请 地址：常州市锦绣路2号常州市政务服务中心1-1座 |
| 6 | 开标时间：详见投标邀请 地 点：详见投标邀请 |
| 7 | 评标办法：综合评分法 |
| 8 | 履约保证金：合同价的0%，由采购人自行收取 |
| 9 | 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起60日 |
| 10 | 投标人信用信息查询渠道: 信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn） 查询截止时点:投标文件提交截止时间 查询结果将以网页打印的形式留存并归档。 |

目    录

投标邀请	2

第一章   总  则	3

第二章 投标文件	5

第三章 投标文件密封和提交	9

第四章 投标报价	10

第五章  开标、评标、定标	11

第六章 格式附表	18

第七章 采购需求	31

第八章 评标办法	31

# 招标公告

项目概况

2020年度江苏省常州环境监测中心仪器设备标准化项目招标项目的潜在投标人应在常州市政府采购网获取招标文件，并于2020年10月20日  09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：常采公[2020]0276号

项目名称：2020年度江苏省常州环境监测中心仪器设备标准化项目

预算金额：1029.1万元

最高限价：1029.1万元

采购需求：根据江苏省生态环境厅《2020年省级环境监测仪器设备标准化项目建设需求》、《全省有机物强化监测方案》和江苏省常州环境监测中心能力建设计划，为了维持和提升监测能力，本次拟采购11类25台（套）监测仪器。

合同履行期限：合同签订日期起二个月内交货

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）采购人的其他特定资格要求：本项目接受进口产品投标，进口产品的投标人须提供产品生产厂家针对本项目的授权。

三、获取招标文件

时间：自公告之日起至投标截止时间前1日

地点：常州市政府采购网

方式：符合资格要求的投标人可自行下载采购文件，采购文件见“常州市政府采购网”本公告附件。

售价：免费。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2020年10月20日  09点30分（北京时间）

地点：常州市公共资源交易中心（常州市政府采购中心）4楼开标室404室

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：江苏省常州环境监测中心

地 址：江苏省常州市兰陵街道浦前张家村149号

联系人：王倩

电 话：0519-86661397

2.集中采购机构信息

名 称：常州市政府采购中心

地 址：常州市天宁区锦绣路2号1-1号楼6楼

3.项目联系方式

采购文件相关联系人：李女士

电 话：0519-85588156

开标评审相关联系人：朱先生

电 话：0519-85588160

# 第一章   总  则

一、招标项目：

详见投标邀请

二、投标人的资格要求：

详见投标邀请

三、投标费用

无论招投标结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

四、招标文件

１、招标文件的组成

本文件及依法对本文件所作的书面更正的内容均为招标文件的组成部分。

２、招标文件的更正

投标人在收到招标文件后，如有疑问需要询问和澄清，应在投标截止时间的15日前以书面形式向招标人提出，如无疑问,视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。招标人作出的澄清或修改将以更正公告形式通知所有投标人。

招标文件各项条款最终解释权归常州市政府采购中心，投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

招标人有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，并以更正公告形式通知所有投标人。

招标人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并以更正公告形式通知所有投标人。

更正公告以江苏省政府采购网和常州市政府采购网所发布的为准。

3、招标文件中采购需求部分（第七章、第八章以及投标人资格要求）由采购人负责制定，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。

五、投标人的义务

1、投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量和交货日期，完全明了投标人所应具备的资格条件。

2、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出完全响应。

3、投标人应在投标截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5、投标人在投标截止时间前，对所提交的投标文件可以补充、修改或者撤回，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

# 第二章 投标文件

六、投标文件组成

一式三份，一份正本，二份副本。投标文件应当符合招标文件的要求，并应包括但不限于下列内容：

1、投标人情况说明：

投标人简介（含投标人规模、银行资信、技术能力及装备水平等）、人员情况、典型项目介绍。

2、投标人资格审查材料，证明投标人符合资格要求的证明材料包括但不限于以下材料，未提供的作为无效投标处理：

1）投标函（附件一）；

2）法定代表人参加开标会的提供：法定代表人资格证明书（附件二）和本人身份证；委托代理人参加开标会的提供：授权委托书（附件三）和本人身份证；

3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）；

4）上一年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）；

5）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（如纳税证明、社保缴费证明等，复印件）；

6）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附件四）；

7）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（附件四）；

8) 投标人信用信息查询(该项无需投标人提供，由采购人或者集采机构现场查询)；

9）投标人资格要求涉及的其它证明材料。

3、投标报价：

投标报价的具体要求见招标文件第四章。

4、项目实施方案，应当包括但不限于如下主题：

1）项目组织实施方案；

2）项目管理方案；

3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；

4）培训方案、技术支持等方案；

5）优惠条款或承诺；

6）其他。

5、其他评审相关材料：

1）投标人依据评分办法应提交的各类证明资料，过时不予接收，未提供的评审中将不予计分；

2）典型项目合同；

3）投标人参与本项目人员一览表，明确负责本项目的项目经理、技术负责人，提供相关人员的职称或资格证书复印件，提供项目经理、技术负责人、本项目技术人员的劳动合同和社保缴费记录证明；

4)投标人相关荣誉证明资料；

5)其他相关材料。

七、投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向招标人索取，否则责任自负。

八、投标文件的制作应当符合以下要求，否则作为无效投标文件

1、投标人应准备投标文件的正本1套，副本2套，在每一份投标文件上要明确注明“正本” 或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

2、投标文件正本、副本必须全部是打印件(签字除外)。投标人应按照要求，在正本规定的地方加盖单位公章以及投标人法定代表人（或其委托代理人）签字。副本可通过正本复印。

3、全套投标文件应无修改和行间插字。

4、投标报价清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。

九、在投标截止时间之前的密封完好的投标均为可以接受的投标。

十、投标保证金

1、投标人投标时须以自己名义按投标人须知的要求在投标截止时间前向招标人交纳投标保证金（免收），不得以个人名义缴纳。投标保证金采用网上银行转账方式，以“常州市政府采购业务管理平台”的到账信息为准。受疫情影响的中小微企业，2020年度免收投标保证金，需提供《受疫情影响中小微企业声明函》。

2、未按要求提交投标保证金的，其投标将作为无效投标不予参加评审。

3、未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后的5个工作日内予以全额退还（无息）。

4、中标人的投标保证金将在合同签约完毕后（以完成合同备案的时间为准）的5个工作日内全额退还（无息）。

5、投标人出现下列情况之一的，投标保证金不予退还：

1) 在投标有效期内，撤回投标的；

2)中标后不按招标文件规定提交履约保证金的；

3)中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

4) 投标人提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的或投标人之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

5）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害代理机构或者其他投标人合法权益的；

6）存在违法违规行为的。

# 第三章 投标文件密封和提交

十一、投标文件的密封与标志

1、投标人应将投标文件密封。

2、所有封袋上都应写明投标人名称、招标项目名称，招标项目编号，年月日，加盖投标人公章。

3、投标人违反上述规定的，其投标文件将被作为无效投标文件，不予拆封和参加评审。

十二、投标文件提交，截止时间和地点

投标人须在招标公告规定的投标文件提交截止时间之前在指定地点将投标文件提交给招标人。

投标人在提交投标文件时须提供法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，集中采购机构不接受其投标文件，不予参加开标和评审。

十三、投标文件的修改和撤回

在投标截止时间之前，供应商可以对所提交的投标文件进行补充、修改和撤回，并书面通知招标采购单位。所提交的补充、修改的内容应当按招标文件的要求进行编制、签署、密封、盖章、标志（在包封上标明“修改”或“补充”字样，并注明修改或补充的时间）和提交，并作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。投标截止时间之后，供应商不得补充、修改或撤回投标文件。

# 第四章 投标报价

十四、投标总价应包括招标文件所确定的招标范围内所有货物以及相应供货、包装、运输、保险、安装调试、管理、劳务、培训、必须的备件和工具、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等所有费用，以及为完成该项目所涉及到的一切其他相关费用。

十五、投标报价方式

1、投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标书、开标一览表。开标一览表中的报价应与投标报价表的总价完全一致，如有不一致的，以开标一览表的报价为准。

报价货币为人民币，评标时以人民币为准。

2、投标人应按照招标文件规定格式填报分项投标报价表。

3、培训服务费用报价：由各投标人根据自身情况自行决定是否单列。如投标人单列培训费用，则自行将招标文件所提供的“分项投标报价表”按格式扩展。

4、售后服务费用报价：同上。

5、投标人需对每部分报价包含的服务内容进行明确说明。如有特别承诺，也需明确说明。

6、本项目的投标报价高于最高限价（或者采购预算）的作为无效投标处理。

7、投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

8、每项货物只能有一个投标报价，采购人不接受具有附加条件的报价，含有附加条件的报价视为无效投标。

# 第五章  开标、评标、定标

十六、答疑，开标评标会议时间和地点

详见招标公告或前附表。

十七、评审、定标方法

本项目采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标（即评分细则）得分最高得供应商为中标人。

十八、开标评标会

开标会议按招标文件中规定的时间、地点举行，由招标人主持，邀请投标人参加。投标人参加开标会的应由法定代表人或者委托代理人携带身份证明原件准时参加。

十九、开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

二十、采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表签字确认，并存档备查。

二十一、投标过程中或投标文件出现下列情况之一的，投标无效，其中无效投标文件不予参加评标。

1、投标文件未按规定标志、密封、盖章的；

2、投标文件未加盖投标人公章的；

3、法定代表人资格证明书或授权委托书未提供的、无投标人公章的、无法定代表人或委托代理人签字或盖章的、非原件的；

4、投标人未领取招标文件的或者在名称上和法人地位上与领取时情况发生实质性的改变的；

5、投标人不符合招标文件中规定资格要求的，或者资格要求证明材料提供不齐全的；

6、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制；

7、投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准的；

8、投标人在投标报价中存在严重错误，并影响对其他投标人的评分的；

9、投标文件材料所述情况和所附相关资料不实的；

10、投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

11、逾期送达的投标文件；

12、未按招标文件要求缴纳投标保证金的（以“常州市政府采购业务管理平台”的查询信息为准）；

13、投标人的投标报价超出采购预算或者最高限价的；

14、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的,或者不能满足招标文件要求的售后服务期限、交货时间或者工期、付款条件的；

15、投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的；

16、不符合招标文件规定的其他实质性要求的；

17、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形，或者其他被评委会认定无效的情况。

二十二、评标、定标

评标由依法组建的评标委员会负责。采购人授权代表按照相关规定负责资格审查工作。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标办法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。由评委会出具书面评标报告，推荐中标候选供应商顺序并确定中标人，采购人确认。

二十三、投标文件的澄清

1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； 2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。存在缺项漏项或者数量不符合招标文件要求的作为无效投标处理；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3、投标人拒不按照评委会要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效投标处理。

4、投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

二十四、出现下列情形之一的，将予以废标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

二十五、中标通知

中标人确定后，招标人在公告中标结果的同时向中标人发出中标通知书（中标人自行在中标公告页面中下载）。

中标通知对招标人和中标人具有法律约束力。

政府采购中心不负责向任何投标人说明中标或不中标的原因。

二十六、授予合同，合同条款

1、中标人应当在中标通知书发出之日起的三十日内与采购人签订合同。

2、中标人应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来与采购人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

3、采购人在授予合同时有权对“投标文件”中的货物内容在合法范围内进行调整。

4、中标人因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，招标人及中标人互不承担任何责任及损失。如中标人无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订合同或重新委托进行招标。

5、中标人与采购人签订合同后的2个工作日内，市本级预算单位采购人在“财政一体化系统”、县区级预算单位或者驻常高校等单位采购人在“政府采购交易管理平台”录入合同信息并上传附件，上传后同步在常州市政府采购网公布项目合同，并由采购人将双方签订盖章的纸质合同一份送到市采购中心备案。合同备案后，采购中心在5个工作日内退还中标人的投标保证金。

6、关于常州市中小企业政府采购信用融资

根据《常州市关于开展中小企业政府采购信用融资工作的通知》（常政办发〔2012〕134号）、《常州市财政局关于全面开展常州市中小企业政府采购信用融资工作的通知》等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资。金融机构根据政府采购项目中标合同，为中标企业提供相应额度的融资贷款。

(1)申请条件及操作流程等事项详见《常州市财政局关于全面开展常州市中小企业政府采购信用融资工作的通知》。

(2)常州市中小企业政府采购信用融资签约金融机构名单（第一批）如下：

中国建设银行常州分行营业部

电话: 王先生13813597518、86632288-8413

地址：钟楼区广化街299号建设银行413室

建设银行常州分行小企业业务部电话：86812870

江苏银行常州分行小企业信贷服务中心 88107827

政府采购贷业务定点服务支行钟楼支行

电话:13063966266、86688934

地址：钟楼区港龙华庭4-2号

7、货款支付方式：签订合同后支付合同总价的30%，到货支付合同总价的10%，验收合格后支付至合同总价的95%，质保期满后支付合同总价的5%.

二十七、投标人质疑的提出和答复

1、投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

（七）如是代理人提交质疑函的，提供身份证明和授权委托书。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函应按照财政部《政府采购供应商质疑函范本》格式和要求制作，网址：http://www.mof.gov.cn/gp/xxgkml/gks/201802/t20180201_2804587.html

3、采购文件中采购需求部分（第七章、第八章以及投标人资格要求）由采购人负责制定。对该部分内容的质疑，由采购人接收并负责答复。其他内容的质疑，由采购中心接收并负责答复。

4、接收质疑函的联系方式：

采购人（名称或部门）：江苏省常州环境监测中心

采购人地址：江苏省常州市兰陵街道浦前张家村149号

采购人联系人：王倩        联系电话：0519-86661397

集中采购机构联系方式：

采购文件相关联系人:李女士    0519-85588156

开评标相关联系人朱先生   0519-85588160

联系地址：常州市锦绣路2号1-1座公共资源交易中心

# 第六章 格式附表

政府采购告知书

尊敬的供应商项目参与人：

为营造公开、公正的市场环境，确保政府采购工作规范有序开展，特将有关事项告知如下：

一、欢迎供应商及项目参与人对政府采购工作人员进行监督。凡发现政府采购工作人员有以下情形的，均可以书面具名方式举报，请投送至本中心监督箱，亦可以邮件发送至邮箱：zfcg@czggzy.cn。

（一）接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐等活动；

（二）与供应商或采购人恶意串通的；

（三）在采购过程中接受贿赂或者获取不正当利益的；

（四）违规向关联参与人或供应商透露招投标或评审信息的；

（五）其他违纪违规行为。

二、根据《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，供应商及项目参与人有下列情形之一的，属于失信行为，由采购中心报告财政部门，财政部门调查核实后依法给予行政处罚或者予以失信记录，情节严重的一至三年内不得参与政府采购活动，并在相关媒体网站予以公布：

（一）响应文件中提供虚假材料或虚假承诺谋取中标、成交的;

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;

（四）向采购人、采购代理机构及评审小组成员行贿或提供其他不正当利益的;

（五）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）评审阶段资格发生变化，供应商未依照《政府采购法实施条例》第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的；

（七）响应文件中故意不按采购文件要求提供有关技术、财务状况、信誉、业绩、服务、资质及其他证明材料，或未携带上述原件或者公证件的；

（八）已响应参加政府采购活动而无故不参加的，或者在有效期内擅自撤销投标（响应文件），影响采购活动继续进行的;

（十）被确定为中标或成交候选供应商后无正当理由放弃中标或成交资格;中标、成交后无正当理由不签订政府采购合同的;

（十一）不按照采购文件规定签订合同，或者与采购人另行签订背离合同实质性内容协议的;

（十二）将中标、成交项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标、成交项目分包给他人的;

（十三）不遵守开标现场纪律,扰乱评审现场的;

（十四）拒绝履行合同义务的，或者未按合同规定履行合同义务，造成不良后果的；

（十五）擅自变更、解除合同的;

（十六）实物配发和定点采购供应商所提供产品或服务价格高于成交价格或承诺的;

（十七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（十八）各级政府采购监管部门认定的其他失信行为。

（十九）在常州市域内一年内两次以上质疑、信访举报均查无实据的;

（二十）捏造事实或提供虚假质疑、信访举报材料的。

（二十一）不配合相关部门调查取证的。

供应商有上述第（一）至（六）项情形的，中标、成交无效。

附件一：

投   标   函

致：常州市政府采购中心

江苏省常州环境监测中心

我单位收到贵单位“常采公[2020]0276号”招标文件后，经详细研究，我们决定参加该项目招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、按招标文件规定的各项要求，向招标人提供所需货物与服务。投标报价包括但不限于招标文件及其准备（包括现场踏勘、技术核对等）、设备（包括备品备件、专用工具）、技术资料、设计、制造、检验、包装、技术资料、发货、运输、装卸至现场指定地点、安装调试、技术指导培训、质保期及维保服务和招标文件所要求的相关服务等全部内容。

2、我方承诺质保期为     年。

3、我方承诺财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障资金，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

4、我方承诺该投标文件在公开招标的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

5、我们愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

6、我方同意按招标文件规定交纳投标保证金，遵守贵机构有关招标的各项规定。

7、愿意提供招标文件中要求所有资料，并保证完全真实准确，若有虚假和违背，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

8、我单位认为招标人有权决定中标者，还认为政府采购最低投标价是中标的主要条件，但不是唯一的中标条件。

9、与本投标有关的正式通讯地址为：

地   址：

电   话：

传   真：

投标人法定代表人或代理人（签字或盖章）：

附件二：

法定代表人资格证明书

单位名称:

地址:

姓名:     性别:       年龄:      职务:

系                     的法定代表人。为实施            （常采公[2020]0276号）的工作，签署上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证

（复印件）粘贴处

## 附件三：

授权委托书

本授权委托书声明：___________________________（投标人名称）的_______________________（法定代表人姓名、职务）代表投标人授权_______________________（被授权人的姓名、职务）为           （常采公[2020]0276号）项目投标的合法代理人，全权负责参加本次政府采购项目的投标、签订合约以及与之相关的各项工作。本投标人对代理人的所有签字负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：                    日期：

职务：                            联系电话：

单位名称：                         地址：

身份证号码：

委托代理人签字或盖章：                     日期：

职务：                           联系电话：

单位名称：                         地址：

身份证号码：

投标人公章：

地址：                        联系电话：

传真：                          邮编：

开户行：

帐号：

代理人身份证

（复印件）粘贴处

备注：

1、法定代表人参加投标的，提供法人资格证明和本人身份证原件。

2、委托代理人参加投标的，提供授权委托书和本人身份证原件。

## 附件四：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：______________________

日期：______年    月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：______________________

日期：______年    月    日

## 附件五：

开标一览表

投标人名称（公章）：

招标编号：常采公[2020]0276号

单位：人民币（元）

| 项目名称 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 2020年度江苏省常州环境监测中心仪器设备标准化项目 | 小写 大写 |

交货时间：自合同签定之日起    日内

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日期：

注:为便于开标，本表可以另行单独密封。

## 附件六：

投标分项报价表

招标编号：常采公[2020]0276号

| 序号 | 设备 名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

## 附件七：

参加本项目人员一览表

招标编号：常采公[2020]0276号

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 毕业学校和学历 | 专业 | 职称 | 专业培训及证书 | 责任 或分工 | 项目经历或主要工作 业绩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

## 附件八：

相关业绩案例一览表

招标编号：常采公[2020]0276号

| 年度 | 项目建设单位 | 项目名称 | 合同金额 | 单位地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附合同复印件、验收报告或用户证明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

## 附件九：

技术要求标准偏离表

| 设备名称 | 标书要求标准 | 投标标准 | 偏离值 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

注：请各位投标人按照以下表格形式逐项应答配置要求内容，在偏离值一栏内如实填写“无偏离、正偏离或负偏离”。

## 附件十：

企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，本公司为       (请填写：小型、微型、残疾人福利性单位、监狱)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型、残疾人福利性单位、监狱)企业。

2、本公司参加常州市政府采购中心采购编号为常采公[2020]0276号的2020年度江苏省常州环境监测中心仪器设备标准化项目项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他            (请填写：小型、微型、残疾人福利性单位、监狱)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型、中型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小型（微型、残疾人福利性单位、监狱）企业产品、承担工程、提供服务的报价合计为人民币（大写）        圆整（小写￥：        元）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

注：供应商如属于以上情形的请提供。如不提供此声明函的，价格将不做相应扣除。

# 第七章 采购需求

一、采购标的

专用仪器设备采购，本次采购可以采购进口产品。

二、采购项目预算金额

本项目不接受超过1029.1万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

三、技术规格要求：（以下参数中加▲为重要响应指标。）

三、采购设备及辅助配件内容

表1 设备和辅助配件主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气VOC自动监测仪 | 1 | 质保1年 |
| 2 | 碳质气溶胶连续监测分析仪 | 1 | 质保1年 |
| 3 | 无机元素连续监测分析仪 | 1 | 质保3年 |
| 4 | 便携式水质快速测定仪 | 1 | 质保1年 |
| 5 | 便携式二氧化硫测试仪 | 2 | 质保1年 |
| 6 | 流动分析仪 | 1 | 质保3年 |
| 7 | 火焰原子吸收光谱仪 | 1 | 质保3年 |
| 8 | 石墨炉原子吸收分光光度计 | 1 | 质保3年 |
| 9 | 吹扫捕集-气相色谱质谱联用仪 | 1 | 吹扫捕集整机质保3年，气相色谱质谱联用仪和UPS质保1年 |
| 10 | 鱼类行为毒性连续分析设备 | 1 | 质保1年 |
| 11 | 分子生物学技术能力建设 | 14 | 质保1年 |

四、采购要求

1、本次采购的相关的设备及配件质保期见上表备注,全部履约结束之日起算；

2、本项目清单中要求2020年完成采购任务，并在签定合同后60天内完成交货；

3、投标方所提供的设备如果有进口产品，须有生产厂家或代理商针对本项目的授权书原件。无授权的投标商，投标文件无效。

五、技术要求

一、大气VOC自动监测仪

1.1基础要求

用于实时测量环境空气中的VOCs浓度，一次进样，目标化合物至少可满足《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》（环办监测函〔2017〕2024号）中要求的116种VOCs。整套设备应包含气体采样预浓缩系统、气体分析系统、化学工作站（数据处理）等部件；环境空气VOCs连续监测系统除能实现实时在线直接进样分析外，还需具备以苏码罐，气袋或吸附管进样样，离线分析大气中VOCs的功能，并且在离线进样模式下，可进行分流流路的定量重新收集，以便进行重复分析和方法/数据验证。

1.2技术要求

1.2.1系统总体要求

（1）、自动采样：全天自动采样，24小时连续采样无间隔；

（2）、量程范围：0.05ppb～1ppm直接进样；

（3）、记忆效应：通30ppbv（TO-15和PAMS）稀释标样后，立即采集零气，采集1个循环的零气后，要求每个目标化合物响应＜2%稀释标样浓度；

（4）、采样体积0.1~10L 采样时间和流速可调节；

（5）、线性范围：0.3ppb～20ppb范围内线性R2大于0.98；

（6）、化合物的检测限：不高于0.05ppb，定量限不高于0.1ppb；

（7）、空白：80%以上的目标化合物及全部臭氧生成潜势较高的重点 VOCs（苯系物等）组分空白≤检出限且低于 0.1nmol/mol；

（8）、分离度：环戊烷和异戊烷、2，3-二甲基戊烷和 2 甲基己烷、邻二甲

苯和苯乙烯及关键 OFP 组分（与临近组分）分离度≥1；

（9）、准确度：80%以上组分满足：FID 监测组分在±20%范围内，MS 监测组分在±30%范围内；

（10）、精密度：连续通入7针标气，满足 FID 监测组分≤10%，MS 监测组分≤15%；

（11）、期间准确度、精密度（基于每日质控）：期间准确度偏差在±20%范围内，期间精密度应≤20%（质谱检测器≤30%）；

（12）、可在线远程控制仪器系统。

有关具体要求执行《国家环境空气监测网环境空气挥发性有机物连续自动监测质量控制技术规定(试行)》中“系统安装与验收”。

1.2.2气体采样预浓缩系统

▲1.2.2.1、采用双通道设计，交替工作模式，一根采样的同时另一根分析，采样富集周期和分析周期是平行的交替运行，24小时没有采样盲点，100%数据采集。（需要软件操作截图和设备示意图两份资料作为证明是并联双通道双冷阱采样进样系统）。

1.2.2.2、每组数据采样时间不少于30min。

▲1.2.2.3、冷阱富集脱附温度范围： -30℃~410℃；控制精度为1 ℃。

1.2.2.4、脱附时间：1～999.9 min；控制精度为0.1 min。

▲1.2.2.5、富集模式：半导体电子制冷技术无需液氮和超低温空管冷冻捕集制冷方式。石英冷阱—— 60 mm x 2 mm，为了保证多类型目标化合物的吸附效率,吸附柱填料至少有三种以上不同性质的吸附剂组成。电子制冷聚焦冷阱，无需液氮和超低温空管冷冻捕集制冷方式，冷阱加热迅速，脱附效率高，冷阱更换方便；冷阱升温速度快，可实现快速解吸,减少进样死体积；（需要提供半导体电子制冷技术证明材料，冷阱填充三种吸附剂的图片）

▲1.2.2.6、冷阱解析升温速率：≥99.9℃/s。（需要提供升温速度的软件设置截图）

1.2.2.7、采样流速：可根据仪器使用环境的VOC浓度设定不同的采样流速和采样时间,在 5~249ml/min  0.1~99.9min之间可选

▲1.2.2.8、具有加热采样管线，温度范围：室温～200 ℃ (从采样总管到动态除水装置的连接管线)

1.2.2.9、温控模块：冷冻富集和高温解析采用两个独立的温控模块，可分别设置为富集温度和解吸温度，以保证瞬时解析，从而得到尖锐的色谱峰；无柱头聚焦时，以最快阱升温速度加热，得到的半峰宽一般小于2s。

1.2.2.10、采用惰性气路/气阀,对极性化合物吸附性小,无残留。可根据实际样品浓度进行分流进样操作。

1.2.2.1、解析后样品传输线：采用硅烷化的不锈钢材料；温度：50～210℃；控制精度为1 ℃。

▲1.2.2.12、进样方式多元化，除了在线直接进样，要求可以采用吸附管，苏码罐和气袋进样。离线监测的方法依据是HJ644-2013、HJ734-2015和HJ759-2015，HJ644-2013是热解析吸附管气质联用方法，HJ734-2015是苏玛罐气质联用法。在线采样方式与离线进样方式进行可以作为比对参照。整套在线GCMS系统可以达到实验室分析要求，可实现离线吸附管进样检测。

▲1..2.2.13、在吸附管进样模式下，可进行分流流路的定量重新收集，以便进行重复分析和方法/数据验证。（需提供可放置吸附管进样的图片证明，分流流路重新收集的图片证明）

1.2.2.14、具有内标、外标功能，在线自动校准功能。

1.2.3在线动态除水系统

▲1.2.3.1、在线除水系统是独立的设备与在线富集浓缩系统分开；

1.2.3.2、在线除水系统能动态式的有效去除在线样品中水分，同时对易挥发性有机物，极性化合物有很好保留，提高检测结果的准确度和检测灵敏度；

▲1.2.3.3、采用空双冷阱独立除水,交替采样运行；

▲1.2.3.4、冷阱除水温度范围：低温-30～420℃；控制精度为1 ℃；

1.2.3.5、除水模式：电子半导体冷冻除水，无需另外增加制冷装置；

▲1.2.3.6、连接管线采用惰性处理，阀部分采用PTFE材质，避免极性化合物吸附，传输线温度可调软件设置传输线温度：50～210℃；

1.2.3.7电子质量流量计控制进样流量。

1.2.4气质联用仪

1.2.4.1气相色谱性能指标

▲（1）、具备电子压力/流量控制，电子气路控制器、三通道辅助压力控制器，设置精度：0.0010psi。具备Psig（压力表读数）和psia（绝对压力）控制功能，具备前压控制功能

（2）、高精度控制柱头压力，保证在线连续运行的色谱稳定性，保留时间漂移小，压力控制精度≤0.001psi。压力设定范围：0-100psi；

（3）、需具备自动载气节省控制、载气压力控制、压力电子读数、漏气自动检测和自动切闭等功能；

（4）、柱箱工作温度：8℃-425℃；升温速率：≥120℃/min；

（5）、降温速度：从450℃到50℃，保证色谱运行周期稳定，响应时间<4min

（6）、设有5个独立的加热区（不包括柱温箱）：（两个进样口，两个检测器，一个辅助区）

（7）、总流量设定范围：氮气：0-200ml/min, 氢气或氦气：0-500ml/min；

（8）、最大分流比：250:1；柱接口径范围：0.05-0.53mm

（9）、毛细管柱：DB624 0.25mm60m1.4um  plot 0.32mm15m3um

（10）、带电子气路控制器的氢火焰检测器FID，最低检出限：<1.4pgC/s、线性动态范围：>107；

▲（11）、最大数据采集数率：500Hz

1.2.4.2、质谱部分

（1）、质量数范围：2-1050amu，以0.1amu递增，质量轴稳定性: 优于0.10amu/48小时。

（2）、EI灵敏度：1pg八氟萘（OFN）, 信/噪比≥1500：1

（3）、最大扫描速率：≥20,000amu/秒

（4）、质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入。

（5）、EI源灯丝：备有两根长效灯丝的惰性离子源，两根灯丝可以交替使用

▲（6）、离子化能量：5-241.5eV

（7）、EI离子源: 采用完全惰性的材料制成，非涂层惰性EI源。独立控温，离子源温度：最高至350℃

▲（8）、质量分析器：整体镀金双曲面四极杆，独立温控, 106℃-200℃；

（9）、真空系统：分子涡轮泵抽速大于250L/s

（10）、气质接口温度：独立控温，可加热到350℃

（11）、质谱仪还应具备以下特征：eMethod功能、痕量离子扫描（TID）和归一化调谐功能。

1.2.4.3、数据处理系统

▲（1）、气相色谱-质谱仪具有保留时间锁定（RTL）功能，保留时间重现性< 0.0012min；峰面积重现性< 2.0% RSD；

（2）、手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能；

（3）、质谱数据处理软件可依据保留时间锁定谱库当中标准保留时间和质谱信息，对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻，并显示搜寻结果。搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差，定量及确认离子之间的标准丰度比与实测丰度比等。

1.2.5、在线VOCS平台软件

（1）、主页面实时显示各个化合物浓度。

（2）、实时在线数据显示，可以选择目标化合物进行连续的变化趋势显示。

（3）、各项统计列表，包括日报、周报、月报、年报等，以及QC测试统计。

（4）、具有设备自动QC评价功能，达到QC评价要求，自动进入做样状态，达不到自动QC评价要求，具有自动提醒功能。

（5）、具有在线质控，评价功能，无需人工手动处理数据。

1.2.6、质量控制

（1）、仪器兼具内标源和外标源，具备每日定时自动对所有目标化合物进行特定浓度校准功能，无需人工进行标气稀释操作；

（2）、可通过软件设定日校准时间，定时自动完成日校准标样的分析；

（3）、定期对测量物种PAMS，TO-15的标准气体的测量操作或采用标准气体（含所有待测物质）进行校准；具有单点或多点自动校准和检查仪器灵敏度是否稳定的自动校准功能，用户可根据时间提前进行校准点的设定。

1.2.7、配套辅助设备

（1）、不锈钢加热采样总管：采样管长度应满足监测站房采样高度设置要求；

采气管入口应设有防雨伞状帽和纱网，应能防止雨水和粗大尘粒随空气一起被收入；采样管管道内壁，应为聚四氟乙烯材料；

（2）、苏玛罐：规格6升；不锈钢材质，罐壁厚1mm，耐压>3大气压，内壁经惰性化处理；多种体积的采样罐可供选择；能采集并存储不稳定的硫、氮化合物和极性（醛、醇、酯、酮、醚）、非极性化合物，满足环境大气中VOCs浓度范围从0.1~100ppb的采样要求；

（3）、氢空一体机：氢气纯度：99.999%；输出流量：ml/min（氢气：0-500空气：0-3000）；输出压（MPa）0-0.4；压力稳定性：＜0.001Mpa；电源电压（V）：220±15%V   50~60HZ；输入功率：（W）＜300；工作噪音：＜40Db(A)；

（4）、配套UPS

（5）、配套工控机

1.3配置要求

（1）、全在线大气预浓缩系统   1套

（2）、气质联用仪GC-FID/MS含FID检测器、分子涡轮泵、配套软件、624、PLOT柱、NIST谱库、中心切割模块、EI离子源等） 1套

（3）、在线独立动态除水装置 2套

（4）、在线VOCs平台软件 1套

（5）、苏玛罐6L  2个

（6）、氢空发生器 1套

（7）、大气采样总管 1套

（8）、UPS不间断电源 1套

（9）、工控机 1套

（10）、运维服务（含耗材、外标气、内标气、载气氦气）  1年

二、碳质气溶胶连续监测分析仪

2.1、基本要求：

实时在线测量TC（总碳），EC（元素碳），OC（有机碳）等碳组分质量浓度，开展碳气溶胶监测研究工作，数据可用于含碳颗粒物来源分析研究。仪器性能可靠，具备长时间、连续监测的能力，能够得到小时平均浓度。仪器需无易损器件，维护方便，适合走航监测和野外运行。

2.2、工作环境

2.2.1、重量：＜60kg；19英寸标准机柜安装

2.2.2、电源：100~230 VAC, 50/60 Hz

2.2.3、温度：5~35℃

2.2.4、湿度：RH<90%，无冷凝

2.3、主要技术指标

2.3.1、测量数据：总碳（TC）、有机碳（OC）、元素碳（EC）

2.3.2、采样方法：热光法或热学燃烧/光学吸收法，能实时连续在线检测

2.3.3、检测器：非分散红外检测器NDIR

▲2.3.4、通过EPA-ETV认证，提供认证证书复印件加盖原厂公章； 2.3.5、光学吸收测量采用实时双点位专利技术，光学吸收测量可同时使用370, 470, 520, 590, 660, 880 和 950 nm七波段的光源；

2.3.6、时间分辨率：可设置，最低分辨率20~30min，默认设置为60min

2.3.7、校准：采用NIST标称滤膜或蔗糖溶液进行校准，支持溶蚀器去除效率测试

2.3.8、软件功能：显示TC、OC、EC数据趋势变化图、显示OC/EC占比饼图，支持远程访问，可实现远程在线质控、维护进行和分析一体化。配备独立的操作终端，能满足仪器控制软件必备的硬件要求；输出终端满足样品测试需求，满足所需样品报告输出格式要求。

2.3.9、测量范围：OC：0.4μg/m3~300μg/m3；EC：0.1~40 μg /m3；

2.3.10、最低检测限（1h采样时间）：OC：＜0.3μg C/m3 ；EC：＜0.1μg C/m3

2.4、基本配置：

（1）、在线碳组分分析系统主机（含仪器设备正常运行所需的PM2.5切割头、溶蚀器等配件），1套

（2）、软件控制系统（数据采集与分析，可实现远程在线质控、维护），1套

（3）、数据展示系统，显示TC、OC、EC数据趋势变化图、显示OC/EC占比饼图，支持远程访问，1套

（4）、安装支架，1套

（5）、其他保证仪器正常运转的连接线路和管路等配件，1套

（6）、提供保证仪器正常运转的一年耗材（须附耗材清单）

（7）、仪器验收所需耗材（须附耗材清单），1套

（8）、仪器校准所需耗材（须满足一年使用期并附耗材清单），1套

（9）、仪器维修保养所需工具及配件（须附清单），1套；

- 无机元素连续监测分析仪

3.1、仪器基本要求

环境空气重金属自动监测设备需安装在空气自动站房内，24小时连续自动采样，通过单次颗粒物富集可同时在线分析环境空气中30种以上重金属元素以及空气颗粒物总质量浓度，并分别显示各金属元素浓度和颗粒物总浓度，存储历史数据并生成数据报告。

▲3.1.1、产品拥有中国环境保护产品认证（CCEP）证书（须提供证明材料复印件，原件备查）

3.2、工作条件

3.2.1、测量环境温度：-40 - 50℃；

3.2.2、测量环境湿度：0％RH - 90%RH；

3.2.3、主机工作环境温度：5 - 40℃；

3.2.4、主机工作环境湿度：30%RH – 60%RH；

3.2.5、供电电源：220VAC±10%，50Hz±1 Hz；

3.3、技术参数

3.3.1、测试原理重金属的测量方法要求基于美国EPA方法IO-3.3的非破环性X射线荧光(XRF)原理；颗粒物质量浓度的测量方法要求基于《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续监测系统技术要求及检测方法》（β射线吸收法）；

▲3.3.2、测试内容：（1）可监测TSP/PM10/PM2.5空气颗粒物（PM）质量总浓度；

- 可同时监测Pb(铅)、Cu（铜）、Cd（镉）、Hg（汞）、As（砷）、Cr（铬）、Zn（锌）、Ni（镍）、Ba（钡）、Fe（铁）、Ag（银）、Se（硒）、Br（溴）、Te(碲)、Sb（锑）、Sn（锡）、Ti（钛）、Co（钴）、Mn（锰）、Pd（钯）、Tl（铊）、Sc (钪) 、Mo（钼）、V（钒）、Cs（铯）、Ga（镓）、Ca（钙）、K（钾）、Sr（锶）、Cl（氯）30种元素,并可按需求扩展测量其它元素；

3.3.3、测量结果表示:可以自由选择如下三种测量结果：单位体积内的重金属（或颗粒物）质量浓度，μg/m3；单位质量颗粒物中的重金属质量浓度，mg/kg；重金属在颗粒物中的百分比，%

3.3.4、检测范围:重金属，0～100μg/m3；颗粒物质量浓度，0 ～ 10 mg/m3

3.3.5、最低检出限:重金属小于50 pg/m3(量级Pb, 采样时间4小时、流速16.7L/min)；

3.3.6、线性要求:>0.99

3.3.7、重现性:重金属，RSD <0.5% （Pb的标准样片）；PM质量浓度 <±2%（标称值,标准质量膜）

3.3.8、采样分析时间:30～1440分钟连续采样，可自定义。采样流量(0～20)L/min 可调节，DHS 动态加热。采样与分析同时进行，无采样间隔。支持整点模式（每小时整点出数据，且每小时采样富集时间不低于55分钟）

3.3.9、采样滤膜:采样滤膜需为PTFE滤纸材质，对0.3μm颗粒物的截留效率≥99.7% ，不含重金属元素成分；能提供国家相关部门或检测机构截留率合格检测报告及滤纸成分分析报告

3.3.10、采样切割器:具有国家相关部门或检测机构的有效切割效率报告

3.3.11、散热性能：仪器采用外置独立风冷散热，无需配置空调机柜

3.3.12、安全防护：辐射剂量必须符合《X射线衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》规定，具有相关部门X射线表面辐射剂量检测报告,距离机箱5cm处，辐射剂量小于2.5μGy/h；

3.3.13、质控要求：

3.3.13.1、重金属成份分析质控机制

（1）、每个样品分析的内标物质自动检查和检查记录查看；

（2）、荧光谱成份定性坐标（x坐标轴）漂移的内标自动检查与修正；

（3）、荧光谱定量坐标（y坐标轴）的内标自动检查及其记录查看；

（4）、荧光谱的外标检查与重新校准。

3.3.13.2采样流量质控机制

（1）、采样流量内标质控：可自动切换到内置参比流量计，对采样流量做检查；

（2）、采样流量外标质控：可用活塞式标准流量计，对采样流量和内置参比流量计做检查和校准。

▲3.3.14、离线测量测量：具备离线测试功能，可接受离线样品（例如，颗粒物手工采样器采集的样品）重金属成份分析，有配套专用装置或工具，可直接分析φ47mmm滤膜样品(无需裁减不破坏样品)，可自动分析计算输出样品重金属成份的质量密度（滤膜样品的单位面积质量）和浓度。

▲3.3.15、X光管：50W大功率X光管

3.3.16、显示与控制：内置10英寸触摸屏；内置工控机，Atom 1.6GHz CPU，2GB内存，16G固态硬盘；双RJ45以太网通信

3.3.17、分析软件

3.3.17.1、提供设备配套数据分析管理软件，开放通讯协议，可接入已有数采平台；中文操作界面，触摸屏操作，显示实时采样流量，采样时间，测量状态，重金属浓度值、含量曲线等信息。数据符合《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T 212-2005）。

3.3.17.2、可根据24个小时的测量结果自动进行元素主成分分析、主成分污染贡献率分析、元素浓度主成分与颗粒物质量浓度相关性分析、元素浓度主成分风向来源分析，并自动报表制图（需要提供产品影印材料证明或者进行现场演示）。

3.3.18软件开发：需预留软件二次开发接口，预警预报智能分析二次开发功能接口，以便后期扩充软件模块用于实现区域内未监测点位的空气重金属浓度的预测预警、对监测数据有效性进行判断、通过当前数据对未来污染趋势及扩散路径进行预测；并提供具备该项技术的相关证明文件。

3.4、仪器配置要求

3.4.1、主机：大气重金属在线分析仪主机（含颗粒物自动富集模块、X射线荧光分析模块、基于β射线的颗粒物质量浓度测量模块；可同时在线分析环境空气中30种以上重金属元素以及空气颗粒物总质量浓度）    1台

3.4.2、配件/外设

（1）、真空泵模块                      1套

（2）、PM10颗粒物切割器               1套

（3）、温湿度模块                      1套

（4）、固定法兰模块                    1套

（5）、高压风机模块                    1套

（6）、线材、管件配件包                1套

（7）、DHS动态加热系统(2.5米)         1套

（8）、气象五参数模块                  1套

3.4.3、备品/耗材

（1）、PTFE滤膜耗材                    1套（一套12卷，一年用量）

（2）、风机空气过滤器                   1套（一套12卷，一年用量）

（3）、工具套装                         1套

四、便携式水质快速测定仪：

4.1、仪器类型：数字直读式光度计

4.2、防护等级：IP 67，完全防水

4.3、工作波长：450nm,500nm,550nm,570nm,600nm,650nm；可自动选择检测方法和测量波长

4.4、显示操作：大尺寸背光 LCD 显示屏，按键操作

4.5、精确度：±1%T

4.6、分辨率：0.001AU

4.7、测量室：可自动适应直径 12-20mm 圆形比色管

4.8、电源：由 3 节 5 号电池供电

4.9、存储：500 组历史数据记录

4.10、预置超过 50 项检测项目和 100 条标准曲线

4.11、坚固耐用、携带方便，无任何移动配件

五、便携式二氧化硫测试仪

5.1、技术参数：

5.1.1、单点连续测量达2小时

5.1.2、电池供电，电池工作寿命达5小时。

5.1.3、燃料：10种内置燃料，10种用户自定义燃料, 以及测试气体

5.1.4、重量：不超过1kg

5.1.5、存储温度：-20 ~ +50 °C

5.1.6、操作温度：-5 ~ +50 °C

5.1.7、显示器：曲线显示 160 x 240 像素

5.1.8、供电方式：可使用充电电池 3.7 V / 2.4 Ah ，同时可交流电 6.3 V / 2 A充电

5.1.9、外壳材料：TPE PC

5.1.10、防护等级：IP40

5.2、配置清单：主机，充电电池，出厂报告及背带，O2传感器、差压/流速传感器、二氧化硫传感器（附CO干扰试验报告）各1套

六、流动分析仪

6.1、基本要求

6.1.1、用于地表水、污水中总磷、氨氮的全自动定量分析，采用CFA基本原理，样品在完全反应基础上进行比色分析，比色前无需去除气泡。

6.1.2、可实现自动取样、前处理、分析等。分析方法符合我国国家HJ环境标准或相关EPA、ISO国际标准。

6.1.3、对所有的分析项目，仪器正常的分析速度可达到每小时30个样品及以上。

6.2、设备组成和配置

（1）、双针自动进样器1台；

（2）、34位高精度蠕动泵1台；

（3）、含光电感应电磁阀2套；

（4）、数字式双光束比色计2个，合计4个光束通道；

（5）、LED光源系统和暗置比色盒2套；

（6）、总磷分析模块1套；

（7）、氨氮分析模块1套；

（8）、系统工作软件1套；

（9）、一体化无人值守切换阀≥10通道；

（10）、工作站1套，包括品牌计算机1台、黑白激光打印机1台；

（11）、备品备件一批（各种规格型号泵管每种至少12根）。

6.3、技术指标

6.3.1、适应环境

电源：交流电220V±10%，50/60Hz；环境温度：10-40℃；环境湿度：20%-80%。

6.3.2、高容量双针随机自动进样器

6.3.2.1、配备并可以使用：双针进样；200位以上总杯位数；除180位样品杯位之外，具有独立于样品框的标准曲线、质控位不低于20位。

6.3.2.2、具有专用的质控杯位、漂移杯位，体积不低于50ml。漂移杯即使10次测定也无需多次倒入液体。

▲6.3.2.3进样器带有内置一体化清洗泵3个，每个泵独立控制一根清洗水管道。

6.3.3、高精度蠕动泵

▲6.3.3.1、单个泵盖下蠕动泵管位数不低于34位，提供清晰图片和彩页证明。

6.3.3.2、空气气泡注入采用电磁阀控制，保证最好的重复性和最小的相对误差。

6.3.3.3、蠕动速度可以通过计算机调节，无级变速，任意变换速度。

6.3.3.4、气泡注入使用蠕动泵管独立控制，而非统一控制的空压机，保证管道内部压力恒定。

6.3.3.5、配备一体化的10路及以上试剂清洗阀，完成测量后的系统清洗，并自动关机（提供一体化清洗阀图片证明）。

6.3.3.6、配备漏液检测系统，发现漏液蠕动泵会自动停止，并在蠕动泵下面有抽屉式装置接收漏液，便于排放。

▲6.3.3.7、蠕动泵泵盖能自动压紧和弹开，无需使用者手动打开或者闭合泵盖，实现无人值守。

6.3.3.8、蠕动泵的泵盖可以通过按钮压紧和弹开。

▲6.3.3.9、泵盖具有压力自动调节功能，泵盖可以随着轴的转动而浮动，自动调整泵盖与轴之间的压力，确保泵管受到的压力时刻相等。同时减少泵与泵管的磨损。

6.3.4、化学分析模块

6.3.4.1、化学分析模块组成是惰性玻璃圈的，能清楚看见系统内部运行情况，内径2.0mm，系统不易堵塞。

6.3.4.2、化学分析模块的温度设置为出厂设置，不可在可见范围内有设置修改按钮，保证出厂设置不被用户错误修改。

6.3.4.3、化学分析模块设计有漏液自动排出设计。

6.3.5双光束数字式比色计

▲6.3.5.1、采用双光束设计原理，提供2个光度计共计4个光束通道，每个项目光源先经过滤光片，变成单色光后进入比色池，完全符合朗伯比尔定律。

▲6.3.5.2、每一个通道采用独立的单色LED光源，不可多个通道共用一个光源。

6.3.5.3、具有暗置比色装置，进出比色计的管道、比色池、滤光片等都在暗盒中,同时，在每个比色计暗盒中具有10圈恒温比色玻璃圈，确保进入比色池之前液体达到恒温（提供比色池、滤光片、比色计和10圈恒温圈在同一个暗盒的证明文件）；

6.3.5.4、要求比色计通过USB数据线直接连接计算机进行控制，不需要另外的数据处理单元。

6.3.6测试项目技术要求

6.3.6.1、氨氮

6.3.6.1.1、分析方法：水杨酸钠分光光度法。

6.3.6.1.2、特别要求：在线加热、透析。

6.3.6.1.3、检测极限：10μg /L，线性范围：0-10mg/L，使用1cm不脱泡比色池。

6.3.6.2、总磷

6.3.6.2.1、分析方法：紫外高压钼酸盐分光光度法。

6.3.6.2.2、特别要求：在线高温、高压消解、在线紫外消解、在线透析。

6.3.6.2.3、检测极限：10μg /L，线性范围：0-5mg/L，使用1cm不脱泡比色池。

6.3.7、系统控制和应用软件

6.3.7.1、控制软件有中文界面。

6.3.7.2、软件通过微软认证，提供证书复印件。

▲6.3.7.3、计算机界面显示信号和参比能量值，同时证明比色计是双光束比色计。

6.3.7.4、无需额外的系统控制器、数据处理器，比色计和进样器都直接使用USB接口和计算机连接，无需中转装置，使用便捷。

6.3.7.5、能在实验结束自动关闭加热装置，自动清洗设备，清洗设备结束自动停止蠕动的转动，自动打开泵盖，实现真正意义上的关机。全过程智能完成。

6.3.7.6、一体化设计：设备除自动进样器外，主机泵，加热控制器，紫外消解器，紫外消解控制器，数据处理器等所有部件高度一体化，整体设备只有一根电源线集中控制，一键启动，操作便捷。

6.3.8电脑打印机

6.3.8.1、商务办公本、台式机均可直接连接。

6.3.8.2、操作系统：Windows7-64位专业版，不低于i5处理器，不低于8G内存，硬盘容量不低于500G。

6.4、其他要求

6.4.1、仪器运输方式：卖方免费送货上门。包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途空运。卖方应对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、增加费用等后果负责。

6.4.2、仪器安装、验收：仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后两周内进行安装调试及现场培训，直至通过验收。卖方必须在用户的实验室内或指定地方安装调试仪器（须含相关随机附件，须提供现场安装服务），直至用户认可仪器符合技术性能为止；必须能够顺利通过用户提供的水溶液有证标准物质考核，考核结果在保证值范围内；由采购人按相关规定进行验收，只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

6.4.3、仪器公司负责提供仪器中英文操作说明书，免费安装仪器，免费对用户进行现场不少于四个工作日的操作使用技术培训。

6.4.4、提供现场培训，人数不限，确保使用者可以熟悉操作，可以独立分析测样。免费提供2次，每次2人次的国内技术应用中心所在地集中培训，培训课程由基础理论，使用操作，日常维护，简单的维修，应用方法等内容组成。上午理论、下午上机操作，深化培训效果。全国用户培训邀请用户参加，2人次，免收培训费。

6.4.5、用户电话报故障后1小时作出响应，48小时内如有必要维修人员必须到场。

七、火焰原子吸收光谱仪

7.1、基本要求

▲7.1.1投标的、仪器必须为制造商生产的品牌仪器系列中最新、最高端的型号，投标人需提供制造商公开的英文官网地址，并在英文官网上可查询到投标型号仪器的详细参数。（需提供投标的仪器型号及仪器内部结构图，并加盖制造商公章）。

7.1.2、 适用于水质、土壤、生物、滤膜、滤筒等样品中铜、锌、铅、镉、镍、铬、锡、铝、银、钾、钠、钙、镁等元素的痕量分析；配置空气-乙炔和氧化亚氮-乙炔分析装置；满足国家和相关行业标准的检验方法要求。

7.2、操作环境：电源：交流电220V±10%，50/60Hz；环境温度：10-35℃；环境湿度：20%-80%。

7.3、主机系统要求

7.3.1、光源

7.3.1.1、高聚焦短弧氙灯或能提供分析46种元素以上的空心阴极灯（带编码可自动识别元素）；

7.3.1.2、开机预热时间： 5-10分钟，即可进行稳定准确的测定；

7.3.1.3、光学系统：光学系统须经过特殊化密封处理：应具有防油、防尘、防潮、防透气等功能。可选择净化空气或者氩气吹扫光室改善紫外区的光通量，避免来自实验室空气的污染，并且耐受恶劣环境。

7.3.1.4、双单色器；

▲7.3.1.5、光学分辨率：≤0.002nm(200nm处)；

7.3.1.6、波长范围：189-900nm；

7.3.1.7、波长设定：全自动检索，具有自动波长设定和自动校正等功能；

▲7.3.1.8、检测器：紫外高灵敏度512线列点阵的CCD线阵检测器。

7.3.2火焰分析系统

7.3.2.1、燃烧头：配备空气-乙炔全钛燃烧头和优化过的氧化亚氮-乙炔燃烧头2种类型；燃烧头全钛金属材料，耐高盐，耐腐蚀，带识别密码；

7.3.2.2、雾化器：可调雾化器，Pt/Rh中心管，耐腐蚀，可使用氢氟酸；

7.3.2.3、燃烧头位置调整：高度自动调整，可高精度重现性旋转燃烧头；多元素顺序分析时，可自动调整燃烧头高度；

7.3.2.4、气体控制：全量程、全自动化的计算机控制，有流量自动优化等功能；

7.3.2.5、撞击球：可在点火状态下进行外部调节和优化最佳位置调整；

7.3.2.6、安全系统：有完善的安全连锁系统，包括废液瓶液面传感器控制及自动报警等功能。

7.3.2.7、点火方式：自动点火；

▲7.3.2.8、代表元素灵敏度：5ppm Cu 吸光度：1.0 abs；

▲7.3.2.9、分析速度：一分钟内可分析10种以上的不同元素；

7.3.2.10、扣背景方式：塞曼扣背景或者是以CCD检测器为基础的连续扣背景；

7.3.2.11、火焰模式：至少具备乙炔-空气和氧化亚氮-乙炔模式及满足以上两种模式所需相应配件，配置氧化亚氮专用减压阀（带加热装置），电子质量流量计全程控制燃气和助燃气流量，具备安全监控系统，配置氧化亚氮专用防泄漏气体报警装置。

▲7.3.2.12、分析方式：一个元素可同时选择多条谱线一次完成测定

▲7.3.2.13、分析能力：可分析磷、硫、氯等非金属元素（提供原厂盖章证明文件）。

7.4、计算机控制和数据处理系统要求

7.4.1、计算机最低配置：四核CPU 酷睿i5 3.2GHz；8G内存；120G固态硬盘；1T硬盘；22寸LCD（1920×1080），2个串口（1个缓冲），1个并口，WINDOWS XP或更高操作系统；

7.4.2、品牌 A4激光打印机；

7.4.3、软件：全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化操作参数，智能化自动稀释，自动判断最佳稀释比，积分/峰高/峰面积测量，QC(质量控制)软件，自检和自诊断功能，快速多元素顺序分析功能，软件需符合FDA CFR PART 11。

7.5、配置要求

7.5.1、光源：高聚焦短弧氙灯2只或者配备同品牌46种不同元素原装空心阴极灯2套（带编码可自动识别灯元素），46种不同元素灯具体为：Ag、Al、As、Au、B、Ba、Be、Bi、Ca、Cd、Co、Cr、Cs、Cu、Fe、Ga、Ge、Hg、In、Ir、K、Li、Mg、Mn、Mo、Na、Ni、P、Pb、Pd、Pt、Rb、Sb、Se、Si、Sn、Sr、Te、Ti、V、Zn、Zr、W、Tl、Ti、Zr。

7.5.2、进口超静音空气压缩机；

7.5.3、进样毛细管：PTFE，d=0.5，3套；

7.5.4、撞击球：除了标配外，加配耐酸、耐碱高效撞击球2个和耐氢氟酸高效撞击球2个；

7.5.5、通丝：10根；

7.5.6、虹吸和废液桶连接管：1套；

7.5.7、冷却循环水装置1套，由主机直接控制；

7.5.8、燃烧头：空气-乙炔全钛燃烧头1只，优化过的氧化亚氮-乙炔全钛燃烧头1只；

7.5.9、气体连接管：乙炔气体连接橡胶管10米；空气连接管10米；氧化亚氮连接管10米；

7.5.10、氧化亚氮专用进口减压阀，带加热功能；

7.5.11、氧化亚氮专用防泄漏气体报警装置；

7.5.12、品牌电脑 1台（最低配置：四核cpu酷睿i5，120G固态硬盘，内存8G，硬盘1T，22寸显示器）；

7.5.13、品牌A4激光打印机 1台。

7.6、其他要求

7.6.1、仪器运输方式：卖方免费送货上门。包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途空运。卖方应对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、增加费用等后果负责。

7.6.2、仪器安装、验收：仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后两周内进行安装调试及现场培训，直至通过验收。卖方必须在用户的实验室内或指定地方安装调试仪器（须含相关随机附件，须提供现场安装服务），直至用户认可仪器符合技术性能为止；必须能够顺利通过用户提供的水溶液和土壤有证标准物质的考核测试，考核结果在保证值范围内；空气滤膜测试必须能够满足招投标技术参数和用户需求；必须能够使用笑气乙炔建立标准曲线，通过用户提供的铝等有证标准物质的考核；由采购人按相关规定进行验收，只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成；安装、验收期间的仪器使用安全问题（含人身安全），尤其是氧化亚氮使用安全，均由卖方负责。

7.6.3、维修响应时间：卖方对用户的服务要求应在24小时内响应；需要在现场进行维修的，应在3个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，重大的零配件更换问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿用户的相应损失。

7.6.4、维修售后：须在中国境内设有生产厂家固定维修机构，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务，仪器验收后6个月内回访并免费培训一次，仪器安装验收后2年内回访次数不少于2次。

7.6.5、正式培训：供应商在国内必须设有培训中心，供应商须提供4名以上技术人员到其在国内设立的培训中心接受至少为期5天的免费培训，主要培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识，以能够熟练操作为目标，差旅费及食宿费由卖方承担。

7.6.6、现场培训：在实验室内安装调试仪器时（直至用户认可仪器符合技术性能为止），须为用户操作人员现场进行使用及维护培训，直到用户人员基本能熟练操作独立上岗；投标书要求描述培训计划及内容。卖方专职应用工程师到买方现场进行应用培训时，应负责建立土壤、沉积物、颗粒物滤膜的分析方法及标准曲线，3年内如果曲线出现异常，负责重新上门建立新曲线。

7.6.7、手册和软件：免费提供仪器设备详细的中文操作手册，配套免费的仪器操作及数据分析软件，免费提供操作软件版本升级服务，免费提供国内外有关的技术交流信息、应用资料，免费提供售前售后咨询服务及有关技术参考资料（含使用手册、培训教材、应用文集等）。

八、石墨炉原子吸收分光光度计

8.1、基本要求

▲8.1.1、投标的仪器必须为制造商生产的品牌仪器系列中最新、最高端的型号，投标人需提供制造商公开的英文官网地址，并在英文官网上可查询到投标型号仪器的详细参数（需提供投标的仪器型号及仪器内部结构图，并加盖制造商公章）。

8.1.2、适用于水质、土壤、生物、滤膜等样品中铅、镉、铬、锡、铝、银、铜、铍等元素的痕量分析；满足国家和相关行业标准的检验方法要求。

8.2、操作环境：电源：交流电220V±10%，50/60Hz；环境温度：10-35℃；环境湿度：20%-80%。

8.3、主机系统要求

8.3.1、光学系统

8.3.1.1、波长范围：至少包括185-900nm；

8.3.1.2、光栅刻线密度：1800条/mm；

8.3.1.3、光栅有效刻线面积：50×50 mm²；

8.3.1.4、狭缝：在同一狭缝高度就至少具备4种不同间距的狭缝宽度，自动设定波长狭缝宽度和能量，自动调节；

8.3.1.5、波长设定：全自动检索，自动波长扫描；

8.3.1.6、焦距：350mm；

8.3.1.7、波长重复性： +/- 0.2nm；

8.3.1.8、仪器光谱分辨能力：Mn 279.5–279.8之间，峰谷与279.5nm 峰高之比30%；

8.3.1.9、灯座： 8灯位自动转换灯架，全自动切换，可用空心阴极灯和高强度灯（可直接通用国产灯和各种同口径灯），灯座采用独立供电电路，至少可同时点亮两个灯，有下一灯预热和自动关灯功能；

8.3.1.10、灯电流设置：0-30mA，计算机自动设定；

▲8.3.1.11、光路结构：单光束/双光束自动切换，通过软件自动切换。

8.3.2、石墨炉分析系统

▲8.3.2.1、石墨炉加热方式：横向加热方式；

▲8.3.2.2、石墨炉最高工作温度：室温至3000C（满足样品中铝含量的测定要求，并提供相关应用文章）；

▲8.3.2.3、石墨炉加热速度：最高3000C/秒，连续可调（提供软件截图并盖章证明）；

8.3.2.4、加热控温方式：全自动温控校正，有过热保护和报警功能，石墨管自动格式化功能，石墨炉加热电源内置主机中；

8.3.2.5、升温方式：阶梯升温、斜坡升温；

8.3.2.6、石墨管：普通石墨管、热解涂层石墨管，平台管多种可选；

8.3.2.7、测定方式：峰高，峰面积任意选择和互换；

8.3.2.8、代表元素Cd检测指标：特征浓度 0.02μg/L，检出限 0.01 μg/L，RSD  2%；

8.3.2.9、操作软件：可自动优化最佳灰化和原子化温度；

8.3.2.10、内置石墨炉观测系统，成像清晰，以方便观测进样针位置和样品在石墨管中状态；

▲8.3.2.11、配备直接固体进样装置，可对土壤、生物、食品等样品通过样品舟实现固体样品直接进行分析（提供原厂盖章证明文件）。

8.3.3、石墨炉背景校正

8.3.3.1、石墨炉背景校正同时具有氘灯和塞曼两种背景校正技术；

8.3.3.2、氘空心阴极灯，电子调谐，校正频率：300Hz；

▲8.3.3.3、交流塞曼效应，最大磁场强度0.9T以上，磁场强度可调节范围至少包括0.1-0.9T；

▲8.3.3.4、具备动态三磁场塞曼背景校正功能，将石墨炉分析铅的浓度范围拓展至0-800μg/L，石墨炉分析镉的浓度范围拓展至0-50μg/L，且线性相关系数不低于0.998，回收率95%-105%之间。

8.3.4、石墨炉自动进样器

▲8.3.4.1、样品位数： 100个（单次分析可同时加入3种以上的基体改进剂，可一键自动配置标准曲线）；

8.3.4.2、进样精度：优于±0.2l，进样重复性≤0.5%；

8.3.4.3、除残功能：有自动除残功能，可消除交叉污染；

8.3.4.4、稀释功能：全自动智能化稀释；

8.3.4.5、多次重复进样富集和热注射，智能化调节取样深度和进样注入速度，进样速度10档可调；

8.3.5、辅助设备和其他配件

8.3.5.1、石墨炉恒温循环冷却水系统，最高温度40C，由主机软件全自动控制；

8.3.5.2、大面积30mm2 SDD探测器（型号XDET-10001）1套，适配Olympus Innov-X仪器（DP4050型），中标方负责安装更换和土壤数据比对，需满足用户需求。

8.4、计算机控制和数据处理系统要求

8.4.1、计算机最低配置：四核CPU 酷睿i5 3.2GHz；8G内存；120G固态硬盘；1T硬盘；22寸LCD（1920×1080），2个串口（1个缓冲），1个并口，WINDOWS XP或更高操作系统；

8.4.2、配备品牌 A4激光打印机；

8.4.3、软件：全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化操作参数（石墨炉最佳最佳灰化和原子化温度等），智能化自动稀释，自动判断最佳稀释比，积分/峰高/峰面积测量，QC(质量控制)软件，自检和自诊断功能，可实现无人看管过夜分析和多元素自动顺序分析，软件需符合FDA CFR PART 11。

8.5、配置要求

8.5.1、石墨炉原子吸收分光光度计主机1套；

8.5.2、石墨炉自动进样器（100位以上）1套；

8.5.3、石墨炉固体自动进样装置1套；

8.5.4、原装进口石墨管：40根；

8.5.5、样品杯：1.5ml 聚酯样品杯1000个，5ml样品杯10个；

8.5.6、石墨电极（石墨锥）（一对/包）2包；

8.5.7、石墨炉自动进样器进样毛细管3根；

8.5.8、石墨炉自动进样器进样针导管2根；

8.5.9、石墨炉自动进样器自动准直工具1套；

8.5.10、品牌电脑1台（最低配置：四核cpu酷睿i5，120G固态硬盘，内存8G，硬盘1T，22寸显示器）；

8.5.11、品牌A4激光打印机 1台；

8.5.12、氩气钢瓶减压阀1套；

8.5.13、大面积30mm2 SDD探测器（型号XDET-10001）1块，适配Olympus Innov-X仪器（DP4050型）；

8.5.14、进口原装空心阴极灯10只（根据用户需求选择元素）；

8.5.15、雾化器密封圈：2个；

8.5.16、样品舟数量2套（40个）。

8.6、其他要求

8.6.1、仪器运输方式：卖方免费送货上门。包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途空运。卖方应对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀、增加费用等后果负责。

8.6.2、仪器安装、验收：仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后两周内进行安装调试及现场培训，直至通过验收。卖方必须在用户的实验室内或指定地方安装调试仪器（须含相关随机附件，须提供现场安装服务），直至用户认可仪器符合技术性能为止；必须能够顺利通过用户提供的水溶液和土壤有证标准物质的考核测试，考核结果在保证值范围内；空气滤膜测试必须能够满足招投标技术参数和用户需求。由采购人按相关规定进行验收，只有在仪器完全正常运转和买方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

8.6.3、维修响应时间：卖方对用户的服务要求应在24小时内响应；需要在现场进行维修的，应在3个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决，重大的零配件更换问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿用户的相应损失。

8.6.4、维修售后：须在中国境内设有生产厂家固定维修机构，并配有专业维修工程师，保证提供及时优质的售后服务，仪器验收后6个月内回访并免费培训一次，仪器安装验收后2年内回访次数不少于2次。

8.6.5、正式培训：供应商在国内必须设有培训中心，供应商须提供4名以上技术人员到其在国内设立的培训中心接受至少为期5天的免费培训，主要培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识，以能够熟练操作为目标，差旅费及食宿费由卖方承担。

8.6.6、现场培训：在实验室内安装调试仪器时（直至用户认可仪器符合技术性能为止），须为用户操作人员现场进行使用及维护培训，直到用户人员基本能熟练操作独立上岗；投标书要求描述培训计划及内容。卖方专职应用工程师到买方现场进行应用培训时，应负责建立土壤、沉积物、颗粒物滤膜的分析方法及标准曲线，3年内如果曲线出现异常，负责重新上门建立新曲线。

8.6.7、手册和软件：免费提供仪器设备详细的中文操作手册，配套免费的仪器操作及数据分析软件，免费提供操作软件版本升级服务，免费提供国内外有关的技术交流信息、应用资料，免费提供售前售后咨询服务及有关技术参考资料（含使用手册、培训教材、应用文集等）。

九、吹扫捕集-气相色谱质谱联用仪

9.1、基本要求

满足《水质挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 639-2012）、《土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 605-2011）、《水质松节油的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 866-2017）和《土壤和沉积物挥发性卤代烃的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》（HJ 735-2015）等标准中相关技术指标要求，并能通过挥发性有机物有证标准物质考核。

9.2、全自动吹扫捕集仪

9.2.1、工作条件：操作环境温度：15℃-35℃。电源：220V，50或60Hz；

9.2.2技术要求

9.2.2.1、吹扫捕集主机性能指标

9.2.2.1.1、吹扫捕集主机必须提供除水系统设计，除水效率≧95%。

9.2.2.1.2、管路经硅烷化惰性处理。

9.2.2.1.3、样品输送管加热范围：室温至250℃以上。

9.2.2.1.4、捕集管或吸附阱加热温度范围：室温至350℃以上；加热速率≥850℃/min，冷却速率≥200℃/分或以上。

▲9.2.2.1.5、捕集管为直接式加热模式。

9.2.2.1.6、吹扫捕集主机的控制阀可加热至250℃。

9.2.2.1.7、吹扫捕集主机的软件要具有操作、诊断、测漏的功能。

9.2.2.1.8、吹扫捕集主机的控温精确度：±2℃以内。

9.2.2.1.9、吹扫捕集主机可以升级连接本单位已有的气袋自动进样器（7032型）。

9.2.2.1.10、吹扫捕集主机可以升级加装热脱附管套件。

▲9.2.2.1.11、吹扫捕集主机可加装颗粒物过滤器。

9.2.2.2、液体/固体形态自动进样器

▲9.2.2.2.1、自动进样器具有独立的水针和土针并同时具有2气路系统，具有避免水土之间的相互污染功能。

9.2.2.2.2、具有独立的不小于80位自动进样器，并实现自动进样。

9.2.2.2.3、至少能自动添加双内标。

9.2.2.2.4、固体模式能自动搅拌混合均匀，自动添加稀释水。

9.2.2.2.5、可以实现自动绘制标准曲线的功能。

9.2.2.2.6、取样精度RSD<1%。

9.2.2.2.7、内标精度RSD<10%。

9.2.3、配置要求

（1）、吹扫捕集主机  1台

（2）、颗粒物过滤器  1个

（3）、液体/固体形态自动进样器  1台

（4）、液体/固体形态内标添加装置  1个

（5）、标准VOC棕色40ml小瓶（100个/盒） 2盒

（6）、配套垫片（100个/包）  2包

（7）、5ml吹扫管   2个

（8）、10#捕集阱（硅胶、活性炭、tenax三合一）  2个

（9）、土壤专用搅拌子   50个

9.3、气相色谱质谱联用仪

9.3.1、仪器整机

9.3.1.1、主机界面：7英寸及以上电容式触摸屏界面可实时访问仪器状态、配置和流路信息。信号图确认分析按预期运行。附加选项卡可快速访问关键功能，例如编辑方法参数、诊断、维护、日志和帮助界面（提供官方参数证明）。

▲9.3.1.2、浏览器界面：可实现GC智能移动访问功能，可以查看设置信息、解决问题、自动检查泄漏、反吹色谱柱、暂停和启动样品运行，管理方法开发，使用先进的一体化分析技术自动评估空白等。浏览器界面针对平板电脑进行了优化，适用于平板电脑或台式计算机（提供官方参数证明）。

9.3.2性能指标

9.3.2.1柱箱

（1）、操作温度：室温以上4˚C-450˚C

（2）、温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定

（3）、最大升温速率： 120˚C/分钟。

（4）、最大运行时间：999.99分钟

（5）、温度稳定性：<0.01˚C每1˚C环境变化

（6）、降温速率：从450˚C降至50˚C，<240秒(22℃室温下)

（7）、保留时间重现性：<0.008% 或<0.0008min

（8）、峰面积重现性：RSD< 1.0%

（9）、保留时间锁定技术（提供相应证明文件）

（10）、▲手拧式柱连接系统：采用弹簧推压推杆连续挤压短石墨/聚酰亚胺密封垫圈的设计，确保无泄漏密封，无需使用工具（提供实物照片和技术说明）。

9.3.2.2、毛细柱分流/无分流进样口

（1）、最高使用温度：400˚C

（2）、电子参数设定压力，流速和分流比

（3）、▲压力设定范围：0-150Psi，精度达0.001psi

（4）、流量范围：0-200mL/分钟N2，0-1000mL/minH2或He

（5）、▲电子气路控制建立在微通道电子气路控制架构基础上,防止颗粒、水汽和油等气体污染物（提供官网技术参数证明）

（6）、▲进样口都标配扳转式顶部密封系统，有利于快速、简便地更换进样口衬管（提供图片和技术说明）

9.3.2.3、质谱检测器

（1）、具有网络通讯功能，可实现远程操作

（2）、侧开式面板，面板控制器可显示质谱状态信息及质谱工作参数的输入

（3）、结构紧凑，无需冷却水及压缩空气冷却

（4）、质量数范围：1.6-1050amu，以0.1amu递增

（5）、分辨率：单位质量数分辨

（6）、质量轴稳定性：优于0.10amu/48小时

（7）、灵敏度：（用HP-5MS 30mx0.25mmx0.25um 毛细柱测定）

（8）、全扫描灵敏度（电子轰击源EI）：1pg八氟萘（OFN）,信/噪比≥1500：1                   (扫描范围: 50-300amu)

（9）、选择离子模式检测（SIM）最多可有100组，每组最多可选择60个离子

（10）、质谱工作站可根据全扫描得到的数据，自动选择目标化合物的特征离子并对其进行分组，最后保存到分析方法当中，无须手动输入。

（11）、具有全扫描/选择离子检测同时采集功能

（12）、备有两根长效灯丝的高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成

（13）、▲离子源：拉伸极离子源，含6mm拉伸透镜

（14）、▲离子化能量：5-241.5eV 可调，如不能达到，需多配置两套离子源（提供官方参数证明文件）

（15）、离子源温度：独立控温，150-350˚C可调

（16）、▲分析器：整体镀金双曲面四极杆，独立温控, 最高可以达到200˚C(非预四极杆加热),实现抗污染免维护，如不能加热，需多配三套四极杆备用（提供官方参数证明文件）

（17）、检测器：长效高能量电子倍增器

（18）、▲真空系统：分子涡轮泵（255升/秒），无油干泵系统

（19）、气质接口温度：独立控温，100-350℃

（20）、具备早期维护预报功能。

9.3.2.4、数据处理系统

（1）、气相色谱，质谱，质谱工作站之间的数据传输全部依靠自身安装的网卡实现

（2）、软件：中/英文可选

（3）、操作环境：Windows 10

（4）、气相色谱-质谱具有保留时间锁定（RTL）功能。此功能通过软件自动调整仪器工作参数，在五个不同条件下进样，分析锁定目标化合物而实现。保留时间重现性: < 0.0012min; 峰面积重现性: < 2.0% RSD，（提供技术说明和网站证明文件）

▲（5）、具有解卷积报告软件，可以将数据文件经质谱化学工作站, AMDIS和NIST谱库检索软件分别处理后，将分析结果合并，得到准确的定性报告。

9.3.3配置要求

9.3.3.1、气相色谱主机          1套

9.3.3.2、分流/不分流进样口    1套

9.3.3.3、质谱接口  1套

9.3.3.4、质谱检测器            1套

9.3.3.5、全中文色谱工作站      1套

9.3.3.6、其他备件和耗材

（1）、耗材分流衬管5/包  2包；衬管O型圈10/包  2包；自动进样针6/包锥形  1包,低流失进样隔垫, 50/包  2包；石墨密封垫（气相），10/包  2包；手拧柱接头，1/包     2包；

（2）、气相工具包（包含探漏液，1/8 英寸黄铜螺帽和密封圈套件,铜管，1/8 英寸，50 英尺，预清洁,1/8 英寸三通,管线切割器，1/8 英寸螺帽盖,螺帽手,螺丝刀，螺丝刀，开口扳手，扳手）

9.3.3.7、品牌电脑1台

9.3.3.8、品牌激光打印机1台

9.4、不间断电源（UPS）

9.4.1、工作条件

9.4.1.1、运行环境温度：0-40℃

9.4.1.2、运行环境湿度：20%-90%（无凝露）；

9.4.1.3、噪声：＜50dB@距离1米。

9.4.2、性能要求

9.4.2.1、配置有16PCS/20PCS可选电池；

9.4.2.2、具有LED显示功能；

9.4.2.3、具有RS232接口，并有扩展插槽；

9.4.2.4、满足吹扫捕集-气质联用仪在断电情况下至少正常运行两小时。

9.4.3、技术指标

| 参数 |  | 参数范围 |
| --- | --- | --- |
| 容量 | VA/W | 9000W/10000VA |
| 输入 | 输入电压范围 | 120~275VAC |
|  | 频率范围 | 40Hz~70Hz |
|  | 输入连接 | 单相二线+接地 |
|  | THDI/输入谐波失真 | ＜5%非线性满载 |
|  | 输入功率因数 | ≥0.99 |
| 输出 | 输出电压 | 220VAC |
|  | 输出精度 | ±2% |
|  | 连接 | 单相二线+接地 |
|  | 输出频率 | 50/60Hz±0.2Hz |
|  | 输出谐波失真 | ＜2%THD线性负载 |
|  |  | ＜4%THD非线性负载 |
|  | 输出波形 | 纯净正弦输出 |
| 效率 | 市电模式 | Up to 94% |
|  | ECO高效模式 | Up to 98% |

9.5、其他要求

9.5.1、交货：合同签订之日起60日内供货至采购人指定地点，由中标人安排合格工程师到仪器使用现场，免费安装调试设备；安装仪器时，安装工程师需对本标书中提出的性能指标须逐项演示给用户，所有指标需要通过现场验收，并负责按相应分析方法标准建立标准曲线，重现分析方法标准中指标参数，并通过相应挥发性有机物有证标准物质考核，直至用户认可仪器符合技术性能为止；安装调试期间产生的一切费用（安装、人工、运输搬运、交通、打孔、安全防护设施、打孔后防水恢复等）由中标人负责。

9.5.2、维修：中标人及制造商（生产者）提供免费电话，为采购人提供免费的电话咨询及技术服务。并配有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持。中标人及制造商（生产者）在接到采购人维修电话后的2小时内须响应，如通过电话解决不了，48小时内到达现场，并提供售后响应方案，提供承诺书。如遇到大的零配件更换，最长排除故障时限不超过1周。

▲9.5.3、培训：安装调试合格后，由中标人安排工程师为采购人操作人员2-4名做现场基本操作培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作、数据处理和出具报告。

正式培训：中标人须提供2名以上技术人员的免费培训，主要培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识，以能够熟练操作为目标，差旅费及食宿费由卖方承担。

9.5.4、文件资料：由中标人提供每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），使用及安装、调试、维修手册，并附有装箱单。

9.5.5验收：安装调试结束后，供应商必需在使用者的实验室内安装调试仪器直至用户认可仪器无偏离技术性能为止，并出具仪器无偏离报告，根据制造商（生产者）主机及附件样本各项技术指标以及招标文件的要求作验收试验。如不能通过验收，采购人有权拒绝验收要求退还货物并追究中标人的法律责任。

十、鱼类行为毒性连续分析设备

10.1、高通量观察箱1台

（1）、适配标准孔板(6, 12, 24, 48, 96孔)、非标准特制孔板、培养皿、其他特定装置等。

（2）、适配斑马鱼幼鱼(包括鱼卵到幼鱼的整个变化阶段)等小动物。

（3）、配置红外背景板，提供均匀光线，避免阴影，在黑暗条件下获得可靠图像。

（4）、专业高速数码摄像头，高红外灵敏度、高帧速、高分辨率，光学透镜避免孔板图像边缘角度扭曲。

（5）、可模拟昼夜光周期，0-5000lux控制光照强度，控制光照时长等。

（6）、水浴循环温控系统，15-40℃温度控制，控温精度±0.5℃，长时间观察试验。

（7）、防震、隔音、避外界光干扰。

10.2、高通量行为分析软件系统1套

（1）、系统支持多语言操作界面，包含中文，兼容Windows10（64位）系统。中文（电子版）说明书和视频教程。

（2）、适配斑马鱼幼鱼(包括鱼卵到幼鱼的整个变化阶段)、成鱼等小动物。

（3）、可自动化高通量同时采集观察箱中标准孔板(例如96孔)每一孔中单一幼鱼或其他容器每一观察区中单一成鱼等小动物的行为参数。

（4）、行为参数包括：① 个体行为参数——是否运动、运动速度、运动距离、幼鱼在不同观察区的计数、活跃程度、活跃程度百分比等，② 路径形状参数——旋转次数、前进方向、转动角度、角速度、蜿蜒度等。

（5）、四种数据采集方法：实时采集、实时采集并录制视频、录制视频后采集数据、采集预先录制视频的数据。

（6）、六种观察识别对象的方法：灰度梯度法，静态减影法、动态减影法、差分法、颜色标记法和自动识别法。

（7）、数据处理方面，可对样本数、平均值、最大值、最小值、标准偏差、标准误差、方差、潜伏期等等数据进行实时分析及图表加工，能生成并编辑热区示意图，可批处理数据，可设置复合条件对数据进行筛选分析，支持原始数据导出，数据格式兼容Microsoft Office，SPSS等常用软件。

10.3、社交行为分析软件系统1套

（1）、可与高通量行为分析软件系统协同进行成鱼个体行为参数、路径形状参数、社交行为参数的采集。

（2）、个体行为参数、路径形状参数同前。社交行为参数分析两个或多个斑马鱼在同一观察区的相互作用，包括：两个个体间的距离、身体接触、接近与否、相对运动、净加权运动等，可多体位点标记，采集两个个体以上之间头-头接触次数、头-尾接触次数等数据。

（3）、可对2-4个鱼缸并行观测，每个鱼缸可放入至少10条成鱼进行观测。

10.4、其他设备配置

（1）、数据采集电脑1台：至强Xeon-E3处理器、内存为16G,硬盘容量为1T、显卡为2GB、包括23寸的显示器。

（2）、成鱼观察摄像组件：与上述两款软件相适配，可室内固定使用，也可室外便携使用，可日昼兼用，（其他参数待定）

（3）、成鱼野外数据采集处理笔记本电脑1台（参数待定）

（4）、网络数据传输，无需额外视频采集卡。

十一、分子生物学技术能力建设

11.1、荧光定量PCR

11.1.1、电源：200-220V/230-240V±10%，50/60Hz。

11.1.2、环境温度：15-35°C。

11.1.3、湿度：30-80%。

11.1.4、热循环系统:珀耳帖效应系统。

▲11.1.5、通道数：6 色激发光滤光片和6 色检测光滤光片可自由组合，最多可检测21种不同的荧光光谱。

▲11.1.6、模块规格：可支持3种模块，标准96 孔模块和快速96孔模块及384 孔模块。

11.1.7、反应体积： 10-100μL（标准96 孔）。

▲11.1.8、温控模块：VeriFlex精确数码温控模块，6个独立的精确数码温控区域。最高升降温速率：6.5°C/秒。

▲11.1.9、光学系统：高亮度白光半导体光源(工作寿命>5年)，COMS检测器；

▲11.1.10、温控范围：4°C–100°C。

11.1.11、温度精确度：≤±0.25°C，温度范围 35°C 至 95°C。

11.1.12、温度一致性：≤±0.40°C，温度范围 35°C 至 95°C。

11.1.13、运行时间：30分钟内完成40个QPCR循环反应。

11.1.14、高分辨熔解曲线分辨率：小至 0.015°C。

11.1.15、安装时已校准染料： FAM™, SYBR®, SYTO®9 (MeltDoctor™), Fluorescein, SYPRO® Orange，VIC®, JOE™, TET™, HEX™，TAMRA™, NED™, BODIPY® TMR-X，Texas Red®， LIZ™，Alexa Fluor®,Joda-4。

11.1.16、荧光染料：能同时检测并区分VIC 荧光和TAMRA 荧光，以用于TaqMan 基因拷贝数(CNV)分析。

▲11.1.17、被动参照染料：软件支持Rox 荧光校正去除移液误差。

▲11.1.18、数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差。

11.1.19、开放的API：开放的应用程序界面（API）允许整合第三方系统，如LIMS（实验室综合管理系统）或定制的自动化平台。可选的符合FDA 21 CFR Part 11法规的模块，以便数据的审查记录。

11.1.20、内置触摸屏电脑： LCD/ Full VGA (640x480)/32K 色。触摸屏电脑可备份还原超过100 次的实验数据；提供一键式的实验方案，可快速地设置多种应用。单机运行模式：可连接或不连接电脑，直接定义运行程序，并储存数据结果。触摸板并可查看实时荧光定量PCR实验。

11.1.21、动态范围：10个对数的线性动态范围。

11.1.22、检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系。

11.1.23、精密度：最低可分辨1.5 倍拷贝数差异，置信度99.7%。

▲11.1.24、支持云端服务器，可以用网络打开浏览器，使用云端服务器查看，分析，共享数据，云端服务器支持10GB的免费存储空间

11.1.25、软件要求：软件支持应用：绝对定量、相对标准曲线、基于比较Ct 值的相对定量、融解曲线分析、阴阳性分析、基因分型、基于荧光定量PCR 的蛋白表达分析、基因拷贝数（CNV）分析等；含有定量PCR 数据采集及分析软件，等位基因分析、阴阳性结果判定软件，探针及引物设计软件，中文软件。

11.1.26、配置

（1）、荧光定量PCR仪主机（含标准96孔模块）    1台

（2）、应用软件包                               1套

（3）、安装验证启动包                           1套

（4）、纯荧光校准板                             1套

（5）、原装进口商用电脑                         1台

11.2、核酸电泳仪（含电源）

11.2.1、核酸电泳仪

▲11.2.1.1、带有荧光标尺的紫外透光凝胶盘，尺寸为15x10 cm或15x7cm

11.2.1.2、多种不同大小的手灌胶选择

11.2.1.3、适合所有需要的电泳梳---多通道移液器兼容电泳梳。电泳梳、高度可调节的电泳梳和制备型电泳梳       
    ▲11.2.1.4、可支持预制胶

11.2.1.5、每个电泳梳可分离30个样品
11.2.2、电泳电源

▲11.2.2.1、输出范围：电压10–500 V；电流0.01–2.5 A；功率1–500 W

11.2.2.2、输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1分钟到99小时59分钟

11.2.2.3、显示：LED显示

11.2.2.4、有暂停/继续功能，可断电后自动恢复功能。

11.2.2.5、输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳

11.2.2.6、安全标准：通过EN-61010, CE标准

11.2.2.7、安全检测：自动检测无负载，过载，短路等，自动断电保护

11.2.3、配置

（1）、缓冲液槽                                           1个

（2）、带电缆的安全盖                                     1个

（3）、水平测量器                                         1个

（4）、紫外透光凝胶盘                                     1个

（5）、15孔和20孔（1.5mm）电泳梳                         1套

（6）、电泳电源                                           1台

11.3、核酸蛋白检测仪

11.3.1、工作环境

11.3.1.1、电源：100-240 VAC，1.0A/1.2A

11.3.1.2、电频：50/60 Hz

11.3.1.3、电输入：12 VDC, 2.5 A

11.3.1.4、操作温度：10-40℃

11.3.1.5、操作湿度：20-80%

11.3.2、彩色LCD触摸屏，反应灵敏，操作方便

11.3.3、处理时间：≤5秒/样品

11.3.4、动态范围：5个数量级

11.3.5、上样量范围1-20μL，适合稀有样品以及低丰度样品

11.3.6、可通过图形提示样品是否超过测量范围

11.3.7、高敏感度线性检测最低达到：dsDNA 0.01 ng/μL，ssDNA 0.05 ng/μL，RNA 0.25 ng/μL，microRNA 0.05 ng/μL ，蛋白质12.5 ng/μL

11.3.8、激发通道：蓝光430–495 nm；红光600–645 nm ；发射通道：绿光510–580 nm；红光665–720 nm

11.3.9、可用于直接测量样本的荧光强度

11.3.10、5秒内计算浓度，最多储存1000个样品数据

11.3.11、自带试剂计算器，快速计算工作溶液配方

11.3.12、USB闪存或USB数据线直接与电脑连接存取数据，更灵活有效地管理实验结果

11.3.13、使用界面支持多种语言，包括简体中文，和其他主流官方语言。

11.3.14、配置

（1）、核酸蛋白检测仪主机                   1个

（2）、电源线                               1根

（3）、插座转换接头                         1个

（4）、U盘包含说明书                       1个

（5）、USB数据线                           1根

（6）、Certificate of Conformity (COC)      1个

（7）、屏幕擦拭巾                           1块

11.4、基因扩增PCR仪

▲11.4.1、整机独立6个16孔模块控温并兼容96★0.2ml样品槽；

11.4.2、温度范围：4.0℃－99.9℃；

11.4.3、温度显示：显示经计算机计算的样品实际温度，精确到0.1℃；

▲11.4.4、最高升降温速率可达5°C/秒,并且升降温速率可以调节, 样品实际平均温度变化速度≥3.35℃/秒；

11.4.5、温度精确度： ≤±0.25°C

▲11.4.6、六重温度区域用于条件优化, 可同时运行六个不同试验,区域间温度差异最大可以达到5°C,整板温差可以达到25°C,控温精确,重现性好；

11.4.7、重现性：任意温度达到时间误差小于5秒；

11.4.8、6.5吋VGA彩色触摸屏,编程快速简便直观；

11.4.9、显示屏显示倒计时时间和已完成循环数，闪烁图形提示温度变化当前状态；

11.4.10、记忆功能：可储存PCR程序≥800个；

11.4.11、自动断电保护，恢复供电后自动执行未完成循环；

11.4.12、软件功能：循环时间和温度自动延伸/自动下降；有时间日期显示；

11.4.13、用户自检程序：用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度；

11.4.14、软件具有自动计算Tm值功能，温度验证功能。

11.4.15、配置

（1）、基因扩增PCR仪整机         1台

（2）、电源线                     1根

11.5、超声波细胞破碎机

11.5.1、显示方式：全触摸屏

11.5.2、单次超声时间：0.1-9.9S

11.5.3、单次间隙时间：0.1-9.9S

11.5.4、总工作时间：1-999M

11.5.5、频率：19.5-20.5KHz

▲11.5.6、功率：10-650W可调

11.5.7、破碎容量：0.1-500ml

▲11.5.8、温控范围：室温-90度（可选配低温恒温）

11.5.9、报警功能有：温度、时间、过载、空载

11.5.10、随机变幅杆：Φ6

11.5.11、用PWM控制开关电源，功率连续可调，稳定性好，可贮存50组实验参数；

11.5.12、配置

（1）、超声波细胞破碎机     1台

（2）、电源线               1根

11.6、智能恒温循环器

▲11.6.1、温度范围：-5~100℃

11.6.2、温度波动度(℃)：±0.05

▲11.6.3、容积：6L

11.6.4、隐藏推拉式排水管路，方便排液。

11.6.5、全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。

11.6.6、循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。

11.6.7、槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。

11.6.8、采用XMT模拟数字PID自动控制系统，温度数字显示。

11.6.9、内胆、台面均为全不锈钢，清洁卫生，美观耐腐蚀。

11.6.10、配置：智能恒温循环器    1台

11.7、恒温培养箱

▲11.7.1、容积：80L

11.7.2、控温范围室温+5-65℃

11.7.3、温度波动度±0.5℃

11.7.4、温度分辨率0.1℃

11.7.5、温度均匀性±1℃

11.7.6、定时范围1~9999min

11.7.7、配置：恒温培养箱  1台

11.8、台式高速微量离心机

11.8.1、最高转速：不小于15,000 rpm

▲11.8.2、最大相对离心力：≥20000g

▲11.8.3、最大容量：36x1.5/2.0mL

11.8.4、时间设定：99分钟59秒、连续离心、瞬时离心

11.8.5、程序存储：10个

11.8.6、温度设置范围-10℃—40℃

11.8.7、配置：

（1）、离心机主机                  1台

（2）、36x1.5定角转头              1个

11.9、掌上离心机
▲11.9.1、转速：6000rpm

11.9.2、可调定时范围：1-99min

11.9.3、离心加速度：2000g

11.9.4、样品处理量：2.0ml和0.2ml

11.9.5、快速启动、智能快速停机

11.9.6、低噪音、免维护，更换转子无需任何工具

11.9.7、配置：掌上离心机     1台

11.10、制冰机

▲11.10.1、制冰量：50kg/天

11.10.2、冷凝方式：风冷

11.10.3、储冰量：15kg

11.10.4、耗水量：≤2.0L/H

11.10.5、压缩机/制冷剂：进口无氟/R134a

11.10.6、可5分钟内快速出冰

11.10.7、采用优质不锈钢外壳，防腐耐用，独立型一体式结构，紧凑简洁，节省空间

11.10.8、制冰过程采用全电脑程序控制，进口电脑芯片， 控制可靠，运行平稳

11.10.9、有冰满显示，缺水显示，过冷保护显示，故障警告显示等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能

11.10.10、配置：

（1）、制冰机主机      1台

（2）、说明书          1本

（3）、电源连接线      1套

11.11、超低温冰箱

11.11.1、内部容积：不小于 368L，2英寸冻存盒容量不少于 240 个

11.11.2、压缩机:2台1.25 HP国际知名品牌工业级高效压缩机，杜邦制冷剂，无CFC,无HCFC,阻燃

11.11.3、工作温度:-50℃~-86℃

11.11.4、工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器

11.11.5、Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行

11.11.6、箱体结构：重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，可选配不锈钢内壁，便于清洗耐腐蚀；3块可调节高度的不锈钢搁板；

11.11.7、标配四扇内门，减少冷气丢失

▲11.11.8、具有良好的保温性能，断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间不低于 210分钟

▲11.11.9、压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 35 分钟

11.11.10、127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，门厚114mm，减少热量传递，防止冷凝物形成

11.11.11、符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性

▲11.11.12、外门配有带加热功能的自动减压阀，可在关门后迅速平衡冰箱门内外压差，方便高度密封的外门30-60秒内再次单手轻松开启.

▲11.11.13、全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供九种报警提示: 过温,温度不足,门过久开启,断电,温度探头损坏,电源错误,后备电池需充电，压缩机故障,制冷电路损坏

11.11.14、重型脚轮，方便移动和固定冰箱

11.11.15、冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静

11.11.16、后备电池在断电情况下为监控报警系统供电长达72小时

11.11.17、可以选配液态CO2和液氮后备制冷系统，可在断电和冰箱故障时启动，使样品保持-60℃以下低温

11.11.18、可选配6英寸(15.2cm)图表温度记录仪，连续记录七天温度，符合验证和法规要求

11.11.19、配置：超低温冰箱整机     1台

11.12、灭菌锅（DNA专用）

▲11.12.1、灭菌温度设定范围：50℃-126℃

11.12.2、时间设定范围：0-999min

11.12.3、额定工作压力：0.142Mpa

11.12.4、电源/功率：220V/2Kw

11.12.5、材质/锅体壁厚（mm）：全不锈钢/2.0

11.12.6、时间设定范围：0-999min

11.12.7、灭菌温度设定范围：50℃-126℃

▲11.12.8、额定工作压力：0.142Mpa

11.12.9、采用LED数显运行工作循环程序、灭菌结束报警后自动停机

11.12.10、安全配置：锁盖联动装置、电控式超温过压保护系统、防干烧断水保护功能、机械式安全泄压阀、漏电保护装置

11.12.11、安全联锁装置：采用电子与机械互动的安全控制结构，确保锅内有压力是联锁装置自动锁紧锅盖，避免造成事故

11.12.12、预置程序：可预置固定程序分别针对液体、固体的灭菌

11.12.13、操控台动态：数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示

11.12.14、配置

（1）、手提式灭菌锅        1台

（2）、压力表              1个

（3）、安全阀              1个

11.13、超声波清洗机

▲11.13.1、容量：22L

▲11.13.2、超声功率：0-480w

11.13.3、加热功率：600w

11.13.4、内胆材质：304不锈钢

11.13.5、配置

（1）、超声波清洗机主机     1台

（2）、电源线               1根

（3）、清洗篮               1个

11.14、脱色摇床

▲11.14.1、频率：40-240转/分；

11.14.2、定时0-120分；

11.14.3、回转半径15mm

11.14.4、托盘面积不小于300x250mm

▲11.14.5、速度：无极调速、数字显示

11.14.6、配置：脱色摇床整机1台

# 第八章 评标办法

本项目采用综合评分法，由评委会对所有有效投标进行详细的评分，采用百分制计分方法。评标时，评标委员会各成员遵循公平、公正、择优原则，独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，各个投标人的评审后最终得分为汇总计算所有评委所评定分值的平均值（保留2位小数）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

对于小微企业提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小微企业制造的货物的，进行价格扣除：对小型和微型企业产品及服务的价格给予10%的扣除（根据江苏省财政厅苏财购[2020]19号文件精神，因疫情影响，2020年度对小型和微型企业产品价格给予10%的扣除），用扣除后的价格参与评审。属于残疾人福利性单位、监狱企业的视同小微企业，给予价格扣除。联合体参加谈判的，联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业；其他与小型、微型企业组成联合体的，联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。小微企业提供大中型企业制造的货物的，视同为大中型企业，不给予价格扣除。供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》，否则不予价格扣除。

评分细则：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 | 30 |
| 2 | 技术响应 | 设备技术参数全部满足招标要求的得满分；在此基础上，招标文件中标注“▲”的内容为重要参数，供应商必须在投标文件内提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等，复印件加盖公章），对这些重要参数负偏离的，每项扣3分，其他非重要参数负偏离的，则每项扣1分，扣完为止。供应商需如实填写技术参数偏离表，如有弄虚作假，承担一切法律后果。 | 45 |
| 3 | 业绩 | 提供本供应商2018年1月1日至今的类似业绩合同（须包含中标通知书），合同内容为本项目同类仪器(或仪器运行维护），每份得1分，最高得10分。(复印件加盖公章。合同签订前须核查原件，如果不能提供，将向采购部门反映，作无效处理) | 10 |
| 4 | 供应商诚信档案记录的运用 | （1）投标人具有守合同重信用证书得1分； （2）投标人具有AAA企业资信等级得1分，AAA以下不得分。 | 2 |
| 5 | 售后服务 | 采购需求表中所列仪器产品，供应商需出具所投核心产品厂商或其中国区总代理针对本项目的质量保证承诺书（若投标文件中出现前后不一致的情况，以最低免费质保期作为评分依据），最高得分10分，少一个扣2分。（复印件加盖公章） | 10 |
|  |  | 根据供应商提供的售后服务方案（如质保期内外服务承诺、安装调试验收、服务响应时间、专业技术人员保障及服务电话、验收及培训方案等打分，完善且贴近采购人需求的得3分，比较完善得2分，一般得1分，未描述得0分。 | 3 |

注：

1、评分细则中要求提供的证明文件及资料等在投标文件中提供复印件，过时不予接收。

2、评标时，未能按以上要求提供相应证明的，不作为评标依据，不得分。

3、为便于评分，请投标人按评分表样式，逐条列出证明材料所在页码，格式自定。

第九章 拟签订的合同文本

采购合同

甲方 :

乙方 : 江苏省常州环境监测中心

甲、乙双方根据编号为                项目采购的结果，签署本合同。

- 货物及其数量如下表：

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气VOC自动监测仪 | 1 | 质保1年 |
| 2 | 碳质气溶胶连续监测分析仪 | 1 | 质保1年 |
| 3 | 无机元素连续监测分析仪 | 1 | 质保3年 |
| 4 | 便携式水质快速测定仪 | 1 | 质保1年 |
| 5 | 便携式二氧化硫测试仪 | 2 | 质保1年 |
| 6 | 流动分析仪 | 1 | 质保3年 |
| 7 | 火焰原子吸收光谱仪 | 1 | 质保3年 |
| 8 | 石墨炉原子吸收分光光度计 | 1 | 质保3年 |
| 9 | 吹扫捕集-气相色谱质谱联用仪 | 1 | 吹扫捕集整机质保3年，气相色谱质谱联用仪和UPS质保1年 |
| 10 | 鱼类行为毒性连续分析设备 | 1 | 质保1年 |
| 11 | 分子生物学技术能力建设 | 14 | 质保1年 |

- 质保期：

- 交货时间：

- 交货地点：

- 付款：  合同签订支付合同总价的30%，到货后支付合同总价的10%，验收合格后支付至合同总价的95%，质保期满后支付合同总价的5%

- 合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。

八、  合同生效：本合同由甲乙双方签字盖章后生效。

九、  组成本合同的文件包括：

  - 本合同专用条款；

  - 甲乙双方商定的其他必要文件。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

本合同一式三份，甲方持二份，乙方持一份。

甲方：（盖章）                    地址：

法定（授权）代表人：                二○     年  月    日

乙方：（盖章）                    地址：

法定（授权）代表人：                二○     年  月    日

户名：         开户银行：                          帐号：

合同专用条款

第一条 供货及知识产权

乙方应按采购文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第二条 合同总价款

本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 质量保证期内的技术支持与售后服务

1.所提供产品应包含不少于   年的整机（含全部部件）免费上门保修服务，质量保证期从设备安装验收合格开始计算。

2.在质量保证期内厂商应自行处理保修凭证问题，采购人不负责提供产品的保修卡、发票等保修凭证。

3.应针对本项目指定专人作为售后联系人，7*8小时负责协调产品销售以及售后问题。

4.应在质量保证期内，免费故障报修电话为7*24小时，故障报修响应时间应在60分钟内。故障修复时间应在48小时内提供上门服务并修复。此款“修复”，是指从发现设备或系统发生故障并通知有关成交供应商后，经过相应的技术服务使设备或系统继续正常提供系统服务，才视为“修复”。

5.在质量保证期内，未能在规定时间内修复情况下主动提供免费备机服务。

6.在质量保证期内更换的任何配件，须为原设备厂家生产的；并且保证替代的零配件是新的未使用过和未经修复的。

7. 提供的产品若有设计缺陷，应主动召回。

8. 在质量保证期内，供应商应提供每年度技术巡检服务，巡检内容应包含：对设备使用状况的调查、升级软件、为机器除尘，故障预防工作。并向采购人提供巡检记录以及巡检报告。

9.软件免费维护和升级服务的内容，供应商可根据自身情况，提供相应的软件服务方案。

10.损坏的信息存储介质不得收回，应免费由用户保留。

第四条 质量保证期外的技术支持与服务

按乙方询价响应文件执行。

第五条 交货和验收

1、乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。 乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、甲方应当在到货后五日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

第六条 货款支付

本合同项下所有款项均在乙方货物交付验收合格后，并提交所需单据后　　　个工作日内按合同约定的付款方支付货款。

第七条 违约责任

1、甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。

2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。

3、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价５％的违约金。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

5、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供服务的，应按合同总价款的_3_%向甲方承担违约责任。

第八条 合同的变更和终止

除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十四条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向常州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第十五条 合同生效及其他

- 1、本合同自签订之日起生效。